Ⅰ. 임상병리검사관리프로그램 규격서

번호	내 용	수량	단가	공급금액
1	검사기기 Interface Program	7종
	- 일반화학(Hitachi7180) - 일반혈액(Advia120)
	- 면역혈청(Elecsys2010) - 뇨화학(Clinitek500)
	- 응급화학(Dimension) - 혈액가스(Gem 3000)
	- 혈액응고(CA540)
2	혈액은행관리프로그램	1Pack
	1) 처방접수, 검체등록, Crossmatch등록
	2) 혈액입고, 혈액출고 등
3	정도관리(QC)프로그램	1Pack
	1) QC 물질 등록(Code값에 의한 정의)
	2) QC 접수(검사장비/검사항목/QC 물질)
	3) QC 물질별 검사 장비 등록/Level 정의
	4) QC 결과관리(QC 결과의 Confirm 기능)
	5) QC Interface(Westgard Multi-rule적용)
	6) 에러 분석/조치(정밀도 및 정확도 분석)
	7) 그래프 및 출력(실측값 및 정규화 그래프)
	8) 통계 관리(SD 기준에 따른 통계)
4	Barcode 출력 Module : 검체,수액라벨,혈액은행	1식
소계

No	내 용	수량	단가	공급금액
5	LIS Server	1Pack
	HP ML350T06 Quad-Core, 2.26 GHz
	- RAM : 4GB (2 x 2GB) PC3-10600R (DDR3-1333)
	- HDD : 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD	3개
	- HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive
	- Monitor : 17"LCD
	- Oracle 9i, 10g Std 5User, Windows 2003 Server
6	- Barcode Printer : EZ-2200 PLUS	2대
7	- Barcode Printer : EZ-1100 PLUS	9대
8	- Hand Scanner : CCD Scanner	4대
9	- Scanner(고정형)	2대
10	- 인쇄용 라벨(감열지)	20롤
소계
총계

※ 본원은 전국지방의료원연합회에서 개발한 OCS시스템인 MEDIOS-Ⅲ를 사용하고 있으며

납품되는 S/W 및 H/W는 MEDIOS-Ⅲ와 연동 또는 호환되어야 합니다

※ 진단검사의학과에서 요청하는 수탁의뢰 기관과의 인터페이스가 구현되어야 합니다.

※ 본원에서 운영하는 노인전문병원에서도 시스템과 DB연동이 가능하여 본원과 노인전문

병원에서 동일하게 시스템 사용이 가능하여야 합니다.

□ Warranty

1. 무상유지보수 기간 : 3년

2. 지속적인 업데이트 필요

3. 응급상황발생시 신속한 대처 가능

4. 시스템 사용에 대한 충분한 사전교육

Ⅱ. 임상병리검사관리시스템 규격서(S/W 및 H/W)

1.	임상병리검사관리시스템

1)검체접수프로그램 : 외래 또는 병동의 검체가 검사실에 도착하여 접수하였음을 확인하는 프로그램을 의미합니다.

2)Barcode 출력 프로그램 : 환자정보와 검사항목 그리고 처방과 등의 내용이 포함된 Barcode를 출력할 수 있는 프로그램을 의미합니다.

3)환자접수 : 검체번호와 검체코드를 이용하여 환자접수를 처리하는 프로그램

4)Barcode를 이용한 검사기기 Interface Program : Barcode번호와 검체번호               그리고 작업번호 등을 이용하여 임상병리 검사기기에 대한 Interface를 구현하는           프로그램을 의미합니다.

5)환자결과 Confirm 및 결과등록 : 검사결과에 대한 재검 또는 검증을 통하여              환자결과를 본원 전산장치인 Medios III에 등록하는 프로그램을 의미합니다.

6)검사결과의 Accumulation 처리 : 환자의 누적결과를 조회하는 프로그램을                의미합니다.

7)환자별 통계처리 프로그램 : 처방과 또는 병동별로의 검사건수를 조회하여               통계처리하는 프로그램을 의미합니다.

8)검사항목별 통계(일별/월별/년별) : 검사항목별로 일별/월별/년별 건수를                 조회하여 통계처리 하는 프로그램을 의미합니다.

9)TAT(Turn Around Time) 조회 기능부여 : 검체접수부터 검사결과가 나가기까지의           시간을 계산하여 주는 프로그램을 의미합니다.

2.	혈액은행관리시스템

1)처방접수 : 환자의 처방을 검체와 함께 접수합니다.

2)Cross-matching 등록 : 접수된 처방에 대해 crossmatch 준비 혈액을 등록합니다.

3)출고등록 : crossmatch 등록된 혈액의 출고를 등록합니다.

4)반환등록 : 기출고된 혈액이 수혈전 반환되어 내려올 때 등록작업을 합니다.

5)취소: crossmatch 등록된 혈액을 crossmatch 등록 취소하여 재고상태로                  등록합니다.

6)혈액입고 : 혈액원 및 헌혈자 등록에 의한 혈액의 입고를 등록합니다.

7)입고취소 : 입고된 혈액 중 사용자 실수로 인해 입력내용 오류가 발생하였거나            입고도중 혈액 손상 등 입고 등록된 혈액에 대한 취소를 등록합니다.

8)혈액폐기 : 혈액의 폐기는 원내폐기와 환자폐기로 구분합니다.

9)이력현황 : 특정 혈액의 이력현황을 조회/출력하도록 합니다.

10)혈액 수불현황 : 조회 시점에서의 1일 동안 일어난 작업의 건수를 조회할 수             있도록 합니다.

11)조회/통계 : 혈액은행에서 일어나는 모든 작업에 대한 조회/통계 작업을 하도록           합니다.

12)기초코드 관리 : 혈액은행 내부에서 사용하는 기초코드를 관리하는 프로그램

3.	정도관리(QC) 프로그램

1) QC 설정 : 사용할 Control 물질 등록(Lot No, 유효기간, Level 등 설정)

2) QC	결과등록

- 자동 인터페이스 기능을 부여합니다.

- 일괄 결과 등록을 처리하도록 합니다.

3) 통계 및 그래프

- 연말에 각 검사종목별 QC 통계가 자동적으로 산출되어 병원심사 자료에 활용될 수 있어야 합니다.

- 그래프, 정규화 그래프(Level 통합 그래프를 지원합니다.)

-  Westgard Multirule을 적용하여야 합니다.

4.	LIS Server(O/S, D/B) 및 Barcode Printer 등

1) HP ML350T06  Quad-Core, 2.26 GHz

2) RAM : 4GB (2 x 2GB) PC3-10600R (DDR3-1333)

3) HDD : 146GB 10K SAS 2.5 DP HDD

4) HP Half-Height SATA DVD-ROM Optical Drive

5) Monitor : 17"LCD

6) DBMS, OS : Oracle 9i, 10g Std 5User, Windows 2003 Server

7) Barcode Printer : EZ-2200 PLUS (2대)

- 인쇄속도 : 177mm/sec 이상

- 인쇄폭 : 최대 104mm 이상

- 인쇄길이 : 13 ~ 4572mm 이상

- 인쇄해상도 : 203DPI 이상

- 인터페이스 : SERIAL / PARALLEL / USB

- 전원 : AC220V

8) Barcode Printer : EZ-1100 PLUS (9대)

- 인쇄속도 : 101mm/sec 이상

- 인쇄폭 : 최대 108mm 이상

- 인쇄길이 : 12 ~ 1727mm 이상

- 인쇄해상도 : 203DPI 이상

- 인터페이스 : SERIAL / PARALLEL / USB

- 전원 : AC220V

9) Hand Scanner : CCD Scanner  (4대)

- 광원 : 660nm Visible Red LFDS

- 인식거리 : 0~15mm 이상

- 해상도 : 0.127mm 이상

- 스캔속도 : 62Scan/sec 이상

10) Scanner(고정형) : Twins (2대)

- 광원 : Dual 650nm Visible laser diodes

- Depth of scan field : 0~216mm

- 스캔패턴 : 8 directional of scan field

- 스캔속도 : 2,400Scan/sec 이상