물품 구매 내역 및 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	비 고
1	간섭파 치료기	대	2	규격서 첨부
2	공기압 치료기	대	1	규격서 첨부
3	Standing Table	대	1	규격서 첨부
4	Parallel Bar	대	1	규격서 첨부
5	paraffin bath	대	1	규격서 첨부
6	매트	대	1	규격서 첨부
※ 공통사항 1. 장비의 설치 및 서비스는 사용자가 원하는 지정된 장소에서 유능한 기술자가 무료로 이행 2. 장비 실험 작동 후 3년 무상보증. 3. 제품사양은 동등 또는 동등 이상의 제품. (동등 이상이라 함은 구매 규격에 적합한 사양이며, 추가의 기능이 있는 장비임)

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
1	간섭파 치료기	대	2	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 기존의 4극법 외에도 4+2극(서포트)법의 세계 최초 신기술

- 더욱 부드럽고 풍부한 간섭전계를 발생시켜 치료부위와 치료효과 확대

2. 2채널 10개의 도자로 구성되어 동시에 여러 부위 치료가 가능하며 동시에 2명의 환자 치료

3. 타이머와 채널이 각각 독립

4. 기존의 간섭모드 IFC, IFCW 외에도 Interval(간격) 통전을 탑재하여 통전시간과 휴지시간을

임의로 설정 가능하므로 근육증강을 목적으로 훈련이 가능하며 근피로를 일으키지 않으면서

근육의 재교육을 시킬 수 있다.(1~10초 통전, 1~50초 휴지)

5. 변조도를 50%, 100% 외에도 “Burst(버스트)”로 보다 강한 자극을 가할 수 있음

- Interval 모드에서 버스트를 권장

6. 치료모드를 저모드, 중모드, 고모드는 물론 저:중, 저:고, 중:고, 저:중:고 7가지의 풍부한

치료모드 선택 가능

- 고모드는 즉효성이 우수하며 중모드에서는 근조직에 효과적이고 저모드에서의 지속성을 동시에         실현

7. ‘1/f 유라기(특허)’ 채용(특허)

- 뇌파를 안정시켜주는 주파수 리듬 통전음과 함께 주파수를 무작위로 자동 변화시켜 인체

적응 방지를 위한 랜덤 통전방식으로 과학적으로 입증되었으며 난치성동통에 유효

8. 기본 반송 주파수를 2,000Hz부터 5,000Hz까지 1,000Hz 단위의 4종류의 반송주파수 설정으로

감각이 없는 마비환자부터 감각이 예민한 환자까지 알맞은 기본주파수 설정

9. 무단계 조절 가능한 흡인 조정과 자동 흡인 기구

10. 복합제어회로 채용

- 정전압회로와 정전류회로의 장점을 살려 상호전류의 균형조정을 자동으로 행함

11. Auto zero start - 치료가 끝나면 볼륨이 자동으로 off됨

12. 흡인횟수를 연속, 15회, 30회, 45회로 선택 가능하므로 펌핑작용은 전류치에 변화를 줌으로써

치료효과 상승

13. 치료 종료시 흡인압을 1분간 ‘0’으로 떨어뜨림으로써 흡인 도자를 자동 탈착

14. 환자 임의의 조작, 설정 변경 방지를 위한 키 잠금 기능

15. 출력볼륨 조작 30초 후 자동 고정시킴으로써 오조작에 의한 과출력 방지

16. 변조도, 반송주파수, 치료모드, 간섭모드를 3종류의 프로그램 모드로 기억시켜 사용

17. 전류치를 LED BAR GRAPH 나타내주어 출력치를 직접 보면서 조작

18. 자동출력 고장진단 기능(특허) - 휴즈체크 및 에러 표시 기능

19. 배수판 개량으로 물이 찼을 경우 “FULL” 표시 기능

20. 풍부한 수납포켓 및 도자 받침대

나. 사양

1. 전    원 : AC 220V, 50/60Hz

2. 소비전력 : 480VA

3. 규    격 : 500(W) x 1240(H) x 400(D)mm

4. 중    량 : 55kg

5. 출력전압 : 100Vp-p

6. 출력전류 : 50mA(실효치)이하

7. 출력파형 : 정현파

8. 반송주파수 : 2,000Hz,3,000Hz, 4,000Hz, 5000Hz 또는 이상

9. 치료파형 : 정현변조파

10. 간섭주파수 : 1～200Hz(4극 사용 시), 2～400Hz (4,2극 사용 시)

11. 벡터시간 : OFF, 1- 9초, 또는 이상

12. 변 조 도 :  0,  50, 100%, Burst

13. 간섭모드 : IFC, IFCW, INT

14. 치료모드 : 저, 중, 고, 저중, 저고, 중고, 저중고

15. 흡인모드 : (흡인간격) 연속, 15, 30, 45회/분

16. 치료시간 : 연속, 1～99분(1분 단위)

17. 흡인압조정 : OFF, -30～-300mmHg(30mmHg 단계)

18. 출력수(CH-1) : 흡인출력 4극 또는 4+2극

(CH-2) : 흡인출력 4극

19. 안전장치 : 과전류방지, 과전압 정지, 불균형(Unbalance)방지, 자동 제로 스타트,

과출력 자동 잠금 장치, 설정키 잠금 장치

다. 구성

1. 메인 유니트 ----------------- 1대

2. 악세사리

1) 흡인컵 ------------------- 10        2) 스폰지 ------------------- 10

3) 호스코드 -----------------  3        4) 스프레이 -----------------  1

5) 전원선 -------------------  1        6) 접지선 -------------------  1

7) 플러그 -------------------  1

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
2	공기압 치료기	대	1	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 전기자극이 아닌 공기압력 맛사지로 혈액 순환의 촉진과 기분 좋은 맛사지 제공.

2. 순차적 압박 패턴, 압착압박 패턴, 동시적 압박 패턴 등 3가지 패턴 제공

3. 최고 가압력은 30 ~ 130mmHg

4. 압력조절은 5단계까지 보턴방식으로 간단히 가압력을 조절

5. 마이크로컴퓨터가 내장되어 있어 항상 일정한 압박 유지

나. 사양

1. 전    원 : AC 220V, 50/60Hz

2. 소비전력 : 23W

3. 크    기 : 315(W) × 222(D) × 155(H)mm

4. 압력설정범위 : 30 ~ 130 ㎜Hg

5. 타이머 : 10 ~ 30분

6. 모    드 : 순차적 압박 패턴 / 압착 압박 패턴 / 동시적 압박 패턴

7. 중    량 : 5.7 ㎏

8. 가압속도 : Sequential     약 55초

Squeeze        약 39초

Simultaneous   약 24초

다. 구성

1. 본체 ----------------------------------- 1

2. 하지용 커프 ---------------------------- 2

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
3	Standing Table	대	1	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 앉은 자세 휠체어에서 자동 기립훈련기

2. 이동식 바퀴부착으로 이동이 용이함.

3. 테이블판 및 견인장치가 스위치 조작으로 간편히 작동함

4. 사용자의 키에 따라 높이 조절 가능

나. 사양

1. 길 이 : 880mm

2. 폭 : 830mm

3. 높 이 : 1,030 ~ 1,180mm

4. 전원사양 : 220V/60Hz 150W

다. 구성

1. 본 체 ------------------------ 1대

2. Hand SW ---------------------- 1개

3. 견인벨트 --------------------- 1개

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
4	Parallel Bar	대	1	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 하부에 Abduction Board가 고정되어 있음

2. 높낮이 및 넓이 조절이 가능

나. 사양

1. 규격 : 800(W) x 3,000(L) x 650 ~ 1,000(H)mm

2. 재질 : 스텐레스 스틸 및 우드

다. 구성

1. 평행봉 -------------------------------- 1

2. Walking Plate ------------------------- 1

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
5	paraffin bath	대	1	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 시계 기능 : 현재 시간을 표시

2. 주간 예약 기능 : 주중 휴지일을 작성, 운전을 멈추는 기능

3. 시간 예약 기능 : 하루중 ON,OFF 시간을 설정, 자동 운전 기능

4. 자동 터보 기능 : 빠른 시간안에 온도를 상승,또는 용해시간 단축 기능

5. 야간 휴무시 자동 OFF 기능이 있어 안전사고 및 전기료 절감 효과

6. 파라핀 통이 스테인리스에 U.V 코팅 도포로 부식이 없고 반영구적임

7. 내부 히터가 고장 발생시 수리 가능

8. 본체로부터 통을 분리할 수 있어 청소할 때 사용자의 편리성 향상

9. 온도를 사용자가 최고 65℃까지 설정 가능 (환자 개인차 적용) : 평균 58℃이하 사용함

10. 상지용은 별도 선반이 필요 없어 설치가 가능함

나. 사양

1. 전  원 : 220 V / 60 Hz

2. 소비 전력 : 240W

3. Wax : 6 lbs

4. 규  격 : 240(W)× 390(D)× 450(L)㎜ ----------- 하지용

240(W)× 390(D)× 612(L)㎜ ----------- 상지용

다. 구성

1. 메인 유니트 ----------------- 1대

물품 규격서

품목번호	품명 및 규격	단위	수량	사용부서	비 고
6	매트	대	1	물리치료/ 재활치료

가. 특징

1. 2” 두께의 비닐 커버 패딩으로 쿠션이 좋아 장시간 치료에도 용이

나. 사양

1. 규격 : 1m ×  2 m

다. 구성

1. 매트 ----------------- 1개