물품구매 규격서

품목	수량	단위	비고
전기수술기(양극성전립선절제기)	1	set

1. 특 징

1) 전기수술기는 조직의 커팅과 응고 및 봉합 등의 시술시 전극의 출력을 다양하게 조절할 수 있어 더욱 효과적으로 출혈을 최소화시켜주며 시술 시간도 줄여줍니다.

2) 전기수술기는 최소의 RF 파장이 조직에 효과적으로 전달되며, Plasma Energy 를 이용하여 혈관을 포함한 조직을 Protein Denaturation(단백질변성) 방식에 의해 녹이며 Sealing(봉합)을 하는 기능을 가지고 있으므로 조직의 봉합, 절개 및 절제, 응고 등에 효율적인 사용이 가능합니다.

3) 전기수술기는 낮은 온도에서도 신속하게 저전압 RF 에너지를 발생시키며, 전립선절제 및 방광종양 등의 시술시 안전한 샐라인을 사용하므로 기존의 Monopolar 장비의 단점인 전해질용액을 사용하여 발생할 수 있는 TUR Syndrome을 방지할 수 있으며 시술시 조직손상을 최소화하여 빠른 지혈효과를 보이며 장비 사용시 발생되는 기포가 적으므로 뛰어난 시야 확보로 시술의 안정성 과 환자의 회복 및 수술시간이 단축됩니다.

2. 제 원 :

1) 치수 및 중량 : 400 × 400 × 88 (mm),  8 (㎏)이내

2) 분류 및 보호형식 : Class 1(IEC60601-1), Class IIb(MOD)

내제세동형 BF 형 정착부

3) 작동범위  :  Nominal 100-120V / 220-240 Volts 중사용

4) 주파수 : 50/60 Hz 사이

5) 조절 Voltage : 90-132/198-264V RMS 사이사용

6) 퓨즈 : Time lag 10A 1000VA 적용

7) 누설전류 : < 300 ㎂

8) 최대 출력  :  PK - 200W into 400ohms

SP - 320W into 150ohms

9) 습도  :  10% - 90%, non-condensing

10) 작동온도  :  50°F(10℃) - 104°F(40℃) 사이작동

11) 저장온도  :  14°F(-10℃) - 104°F(40℃) 사이저장

3. 구 성 :

1. Superpulse Generator	1 EA

2. Superpulse Footswitch	1 EA

3. Active Working Element	1 EA

4. Telescope 4mm 30˚                                         1 EA

5. Standard Obturator                                          1 EA

6. intermittent flow Sheath 24FR	1 EA

7. Ellik Evacuator Adaptor                                      1 EA

8. Super Loop Instrument	2 EA

9. Connector  Cable	1 EA

10. Inner Sheath 24fr	1 EA

11. Outer Sheath 26fr                                          1 EA

12. Visual Obturator	1 EA

13. Service manual	1 EA

14. Stone Crushing Forceps	1 SET

3. 기타사항

1. 보증기간 : 3년간 무상 A/S (하자이행증권 및 AS계획서 제출)