물품구매 규격서

물품명	단위	수량	규격	비고
Cordless Driver System	set	1	별첨

가. 특징 ;

1. 고 RPM과 강한 토크를 제공하여 빠르고 정확한 드릴링과 강한 리밍을 할 수 있음.

2. 두 개의 트리거를 채용하여 빠르고 효율적으로 기기를 제어할 수 있으며 Oscillate

기능을 채용하여 보다 용이한 수술이 가능함.

3. 폭넓은 악세서리를 가지고 있어 Drilling, Reaming, pinning등 다양한 용도로 사용가능함.

4. 작고 가벼워진 디자인으로 조작이 용이하고 함.

나. 규격;

-  Cordless Driver Handpiece

1. 전체 길이                              103mm 이하

2. 전체 폭                                 34mm 이하

3. 전체높이                               137mm 이하

4. 무게                                  0.58Kg 이하

5. 분당 회전속도                       1,500RPM 이상

6. 전원입력                              9.6V 배터리

7. 악세서리 지원     방사선투과 리머, 고속 절삭(50,000RPM이상)용 드릴, 스탠다드 드릴,

리머, 소형 Sagittal Saw(Tool-Free마운트) Wire & Pin Collet

8. 동작모드          정방향회전, 역방향회전, Oscillation모드

-  배터리 충전기

1. 크기                       높이130 x 폭527 x 길이394 (mm) 이하

2. 무게                       5.2Kg이하

3. 전원                       입력   100 - 230V,   3.0 - 1.5A,    50~60Hz

출력   22V

4. 디스플레이                 스테이션별 LCD 표시창

5. 배터리성능 유지기능        배터리 컨디션 자동확인

배터리 사용횟수 표시

잔여전류 자동방전 시스템

6. 배터리 스테이션 타입       4 모듈타입 (모듈교환으로 다양한 모양의 배터리 충전가능)

다. 구성;  대당 기준

1. System6 Battery Charger                         1개

2. Small Battery                                   2개

3. Cordless Driver                                 1개

4. Wire Collet                                     1개

5. Pin Collet                                      1개

6. 1/4“ Keyed Drill Chuck                         1개

7. Sagittal Saw Attachment                         1개

8. Sagittal Saw Blade                              2개

9. High Speed Bur Attachment                       1개

10. 4.0mm Round Fast Cutting Bur                    1개

11. 6.3mm Round Fast Cutting Bur                    1개

라. 비고

1. 무상하자 보증기간 - 3년

2. 공급사는 설치와 사용자가 충분한 숙지가 이루어 질 수 있도록 작동법에 대해 교육한다.