물품구매규격서

물품코드	품 명	단위	수량	비고
	DR X-선 촬영기	Set	1

A. 장비의 특징

1. 카세트를 사용하지 않고 모든 부분의 자동화된 운용에 의해 촬영의 효율성이 높고 환자 처리량이 월등히 높아야 한다.

2. 뛰어난 양주 효율(DQE)을 가진 최첨단 기술이 적용된 디텍터의 채용과 CsI방식의 scintillator를 사용하여 이미지의 화질을 높여야 한다.

3. 높은 양자 효율(DQE)로 인해 방사선 피폭선량을 감소해야 한다.

4. 필름 현상과 같은 대기 시간이 없이 촬영즉시 모니터에서 촬영영상의 확인이 가능하여야 한다.

5. 촬영영상과 촬영정보를 동시에 보는 기능은 업무단계와 소요시간을 매우 줄일 수 있어야 한다.

6. DICOM RIS/PACS 등을 완벽히 지원하여야 한다.

7. 무선형 디텍터를 이용하여 다양한 포지션의 검사를 할 수 있어야 한다.

8. Table의 Top을 이동시킬 수 있는 스윗치는 Kick-Foot type으로서 환자가 테이블에서 내려올때 스윗치를 잘못밟아 낙상하는 사고가 없어야 한다.

9. Collimator는 TouchPanel 방식으로서, 각종 조건이 변경 가능해야하며, 가로,세로로 변경시 화면이 일치해야 하고, 환자의 성명, ID Number를 변경시킬 수 있어야 한다.

B. Configurations

1. 평판형 디지털 디텍터와 무선형 디지털 디텍터 .................................... 1Set

2. 운영체제 ........................................................................................................... 1Set

3. 디지털 월 스탠드 ........................................................................................... 1Set

4. 테이블 ............................................................................................................... 1Set

5. 자동조사야 조절 장치 또는 수동 조사야 조절장치 ............................... 1Set

6. 자동 노출 제어 장치  ................................................................................... 1Set

7. 고주파 엑스선 발생장치 ............................................................................... 1Set

8. 엑스선 관 ......................................................................................................... 1Set

9. 천정 거치형 엑스선관 지지대 ..................................................................... 1Set

10. 고정형 그리드 ................................................................................................ 1Set

11. 디지털 영상 처리 소프트웨어 .................................................................... 1Set

12. 자동 트랙킹 .................................................................................................... 1Set

13. 19인치 TFT 모니터 ...................................................................................... 1Set

14. DICOM 팩키지 ............................................................................................. 1Set

15. 훌스파인 촬영 및 영상합성기능 ............................................................... 1Set

16. 액세서리 .......................................................................................................... 1Set

C. Specifications

1. 디텍터

1). 평판형 디지털 디텍터

- 디텍터크기 : 43 x 43cm (17 x 17 인치) or more

- 디텍터 종류 : Amorphous Silicon / CsI scintillator

- 해상력 : 3,000 x 3,000 픽셀 or more

- 픽셀 크기 : 139micro meter or more

- 픽셀 depth : 14 bits  or more

- 영상해상도 : 3.5 lp/mm or more

2) 무선형 디지털 디텍터

- 디텍터크기 : 35 x 43cm (14 x 17 인치) or more

- 디텍터 종류 : Amorphous Silicon / CsI scintillator

- 해상력 : 2400 x 3,000 픽셀 or more

- 픽셀 크기 : 144micro meter or more

- 픽셀 depth : 16 bits more

- 디텍터 무게 :  4.8 kg or less

- 착탈이 가능한 Grid : 비율 15:80 Pb, SID = 115cm

- 업무의 효율성을 위하여 테이블에 가로,세로 장착시에도 충전이 되는 기능이어야한다.

2. 운영체제

1) 시스템 하드웨어

- Window XP 또는 Windows 7 OS or more

- 영상저장능력: 10,000 이미지  or more

- 렘: 1GB 렘 or more

- 디텍터 인터페이스 보드

- CAN 인터페이스 보드

- 사전검토 영상 : 5초이내

- 최종 상태 영상 획득 시간 : 10초 이내

2) 소프트웨어 기능

- HIS/RIS로부터 환자의 정보 및 검사내용 전송

- 자동 및 수동의 환자등록

- 환자,검사,이미지 데이터관리

- 용이한 업무처리

- 워크리스트 관리

- 셔터 및 영상처리 기능

- 다이콤 통신 소프트웨어 페키지

- 광범위의 이미지 재구성 소프트웨어

3. 디지털 틸팅 월스탠드

- 전동 또는 수동에 의한 이동이 가능한 평편형 디지털 디텍터 유닛

- 유효조사야: 43 x 43cm

- 격자시스템: Fixed 그리드

- 높이범위: 240 ~ 80cm

- 그리드 : 80 라인/cm, 비율 15, SID 180cm or more

- 틸팅 가능 각도: -20°/+90°

4. 테이블

- 8-way 자동 테이블

- 테이블 사이즈 : 2400mm(가로) x 800mm(세로) or more

- 모터에 의한 엘리베이터 기능

- 엘레베이팅 상하이동 범위 : 520mm - 955mm

- 그리드 : 80 라인/cm, 비율 15, SID 115cm or more

- 최대 적재 중량 : 200kg or more

- 테이블 상하/좌우 이동용 풋킥 스위치 타입

5. 자동조사야 조절 장치 또는 수동 조사야 조절장치

- 테이블과 월스텐드의 자동 조사야 제한기능

- 테이블과 월스텐드에서 각각의 촬영종류에 맞춘 자동 조사야 제한기능

- 워크리스트 메니저에 따른 자동 조사야 제한 기능

- APR 셋팅과 동조된 엑스선 조사야 조절기능

6. 자동 노출 제어장치 : IONTOMAT

- IONTOMAT를 이용한 자동 노출 제어장치 또는 동등

7. 고주파 엑스선 발생장치

- 선량 계산기능을 가진 마이크로 프로세서 컨트롤 고주파 엑스선 컨버터 발생장치

·1,000mA at 79kV

·800mA at 100kV

·640mA at 125kV

·500mA at 150kV

- 엑스선 발생장치 케비넷 안에 위치

- 자동노출조정 가능

- APRT기능을 가진 조작판넬이 테이블 상판에 위치 또는 영상처리 장치에 포함

- 조사 범위의 선량 계산기능 (전체 조사 선량을 디지털로 표시)

- 자동 조사야 조절 기능

8. 엑스선 관

- 양극 열용량 :300,000 HU  or more

- 포칼 스팟 : 0.6/1.0mm or less

- 전압 : 150kV or more

- 양극 열용량이 500,000HU이하일 경우 튜브 워런티를 2년 추가 공급하여야 한다.

9. 천정 거치형 엑스선관 지지대

- 수직이동가능거리: 150cm

- 천정 높이:  325cm

- 세로이동가능거리: 354cm

- 가로이동가능거리: 222cm

- Kv,mA, 콜리메이터의 변환은 터치방식이어야 한다.

10. 고정형 그리드

11. 디지털 영상 처리 소프트웨어

1) 진보된 영상 처리기능을 제공하여 최적의 영상을 만들어주는 소프트웨어를 공급하여야한다.

2) 전체적인 영상의 느낌은 자연스럽게 유지하면서 미세한 부분의 영상을 강조할 수 있는 제품이여야 한다.

12. 자동 트렉킹

- 튜브와 디텍터 자동 트렉킹 기능 (수평-수직 이동시)

- 테이블 높이 변화시 튜브의 자동 이동 (조사거리 자동유지)

- 튜브의 횡축방향 이동시 테이블 디텍터 자동 트렉킹 기능

- 튜브 회전시 테이블 디텍터 자동 트렉킹 기능

13. 19인치 TFT모니터

- 픽셀 사이즈 : 1280 x 1024

- 화면크기 : 19'' or more

14. 다이콤 페키지

- 다이콤 기본 워크리스트 관리

: RIS 서버로부터 모델리티의 워크리스트를 획득하고 저장한다.(SCU)

- 다이콤 모델리티별 환자 촬영상태 관리기능(MPPS)

- 다이콤 전송 기능

15. 훌스파인 촬영 및 영상합성기능

- 척추 촬영영상의 합성기능을 제공하여야 한다.

- 다리 촬영영상의 합성기능을 제공하여야 한다.

- 테이블에서도 척추 촬영영상의 합성기능이 제공되어야 한다.(SID 150cm)

- 스텐드에서도 척추 촬영영상의 합성기능이 제공되어야 한다.(SID 300cm)

- 측정한 영상을 워크스테이션에서 자동으로 합성할 수 있어야 한다.

- 환자가 서있을 수 있는 스텐드를 제공하여야 한다.

16. 액세서리

- 스텐드 및 테이블에 핸드그립을 제공하여야 한다.

- cd 및 dvd 기록장치를 제공하여야 한다.

- 오퍼레이팅 & 서비스 매뉴얼

- 환자를 고정할수 있는 그립을 제공하여야 한다.

- 컴프레션 벨트를 제공하여야 한다.

- 서비스 및 오퍼레이터용 CD를 제출하여야 한다

- 워크스테이션 운용을 위한 책상을 제공하여야 한다.

D. Remarks

1. 본 장비는 응급센터에 설치할 장비로 응급센터 증축공사 기간중 납품 및 설치에 대하여 협력하고 설치에 관한 책임을 진다.

2. 무상보증기간  : 5년

3. 무상 유지보수기간 중 계약자는 24시간 비상연락체계를 유지되도록 하여야 한다.

4. 장애 발생 시 신속한 복구 및 시스템 관리에 대한 기술 지원을 해야 한다.

5. 계약자는 DR의 설치부터 안정화될 때까지 시스템 관리자에게 운영교육을 하여야 한다.