공고 규격(사양)서
						확인자: 영상의학과 확인자: 영상의학과 확인자: 영상의학과		직위: 과장 직위: 과장 직위: 실장		성명: 박 동 원 (인) 성명: 민 병 철 (인) 성명: 조 연 우 (인)
관세분류번호					품목번호		품 명			단 위			수 량
							전산화 단층 촬영 장치			System			1
가. 적 용
	이 시스템은 전신을 촬영할 수 있는 볼륨 컴퓨터 촬영기이다. 이 시스템은 전반적인 적용을 위한 전체 검사 영역의 고해상도 데이터를 획득하도록 X-선관과 검출기가 회전한다.
나. 특 징
		1 이 시스템은 갠트리의 한번의 회전으로 128장의 영상을 제공할 수 있다. 2 이 시스템은 고해상도 영상을 위해 최저 0.625㎜또는 그 이하의 절편 두께의 영상을 획득할 수 있다. 3 이 시스템은 고속의 갠트리 회전 속도와 영상 재구성 장치를 통해 빠른 영상 획득이 가능하며 이는 CT 검사의 효율을 향상시킨다. 4 이 시스템은 업무효율을 향상시키기 위한 조작 컴퓨터, 그리고 독립적인 워크스테이션으로 이루어져 있 다.
다. 구 성
			1 다중 영상 갠트리 2 X-선관 3 X-선관 발생장치 4 다중 영상 검출기 5 환자 테이블 6 사용자 조작 컴퓨터 시스템 7 데이터 프로세싱 및 저장 8 Interative reconstruction 기능(저선량 기법) 9 독립워크스테이션 10 악세서리								1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 lot
라. 규 격
			1 다중 영상 갠트리									1 set
				1) 360° 갠트리 회전당 획득 영상 수 2) 최소 360° 회전시간					: 128장 또는 이상 : 0.48초 또는 이하

			3) 갠트리 구경 크기 4) 최대 촬영 영역 5) 갠트리 경사 각도		: 70㎝ 또는 이상 : 50㎝ 또는 이상 : ±30° 이상
	2 X-선관							1 set
			1) 냉각방식 2) 양극 열 저장 능력 3) 양극 열 냉각 능력 4) 초점 크기		: 수냉식 또는 공냉식 : 7.5 MHU 또는 이상 : 810kHU/분 또는 이상 :최소(mm) 0.7x0.7 또는 0.5x1.0 또는 0.8x0.9 :최댸(mm) 0.9x1.1 또는 1.0x1.0 또는 1.6x1.4
		3 X-선 발생장치					1 set
			1) 최대 발생장치 출력 2) 최대 관전압 3) 최대 관전류 4) 최대 조사 시간		: 60kW 이상 : 130kVp 또는 이상 : 345mA 또는 이상 : 100초 이상
		4 다중 영상 검출기					1 set
			1) 검출기 당 열의 수 2) 검출기 열의 최소 두께 3) 최소 영상 재구성 두께 4) 검출기 최대 범위		: 64열 : 0.625㎜이하 : 0.625㎜이하 : 3.2㎝이상
		5 환자 테이블					1 set
			1) 최대 촬영 가능 범위 2) 테이블 최대 하중 3) 최대 피치		: 160㎝ 또는 이상 : 200㎏ 또는 이상 : 1.5 피치 이상
		6 사용자 조작 시스템					1 set
			1) 하드웨어
				- 중앙처리장치 - 메모리 - 모니터	: Quad core X86, 2.4㎓ 또는 XEON E5630 또는 동등 : 8GB 이상 : 19″ LCD 이상
			2) 방사선 피폭량 조절 소프트웨어		: SUREExposure 또는 CareDose 4D 또는 DoseRight Package
			3) 기본 소프트웨어
				- 검사 프로토콜 저장 기능 - 보이스 저장 기능 - DICOM 3.0 인터페이스 지원
			4) 고급 소프트웨어
				- MPR, MIP, Min-IP 또는 동등 - 조영증강 자동 감지 시스템 - Raw data와 Image data 프로세싱 기능	: SUREStart 또는 CARE Bolus 또는 Bolus Tracking
			5) 심장 촬영 및 영상 재구성 소프트웨어
				- ECG 신호를 이용한 촬영 및 재구성 시스템 - ECG 신호를 이용한 방사선 피폭량 조절 소프트웨어
				- 저선량을 위한 프로스펙티브 촬영	: SUREProspective CTA 또는 동등
			6) 시스템 관리		: Warm-up. calibration data acquisition 등

		7 데이터 프로세싱 및 저장						1 set
			1) 데이터 프로세싱 및 저장
				- 총 데이터 저장 용량 (Image data & Raw data) - 영상 재구성 방법	: 746GB 이상 : MUSCOT, TCOT+또는 동등
			2) 영상 재구성 시간
				- 영상 재구성 속도 - 자동 MPR	: 최대 초당 20장 이상 : Multiview 또는 동등
			3) 인공물 제거 재구성 기능
				- Boost3D, BHC, QDS+ 또는 Posterior Fossa Optimization 또는 OMAR
	8 Interative reconstruction 기능(저선량 기법) AIDR 3D 또는 SAFIRE 또는 iDose								1 set
	9 독립워크스테이션- Terarecon - AQ NET (i2)								1 lot
	10 악세서리

		1) 설치 및 사용 매뉴얼 2) 장비자체 품질관리용 팬텀 (QC Phantom) 3) 천장형 조영제 주입기 (Nemoto dual Shot Alpha 7 injector) 4) 환자 감시용 1ch CCTV 5) ECG 모니터 6) 삼성스마트에어컨 (AF16HVFE1WK) 7) 조작용 테이블 및 촬영의자, 보조의자 8) 촬영실 수납장 9) 납연유리(2,000*1,000) 10) Apron 전신용 : 3ea, Eye,Thyroid:1박스, Breast Shield : 1ea Glasses:1ea , Gonad Shield Set - (INFAB) 11) PETERMANN Roll Boards; 1ea , X -Ray Mat ;1ea 12) Pearltec Multipad ;1ea 13) Apron Hanger:2 14) Table extension 15) Patient restrain kit 16) IV Pole 17) Arm rest 18) 복합기(삼성CLX 3305W) 19) 청소기(삼성VC-TU 52) 20) CT실 및 조작실 인테리어	1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 ea 1 1ea 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 ea
마. 비 고
	1 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않 는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다.
	2.장비는 공고일 이후 생산된 최신제품으로 납품해야한다.(필요한 서류 제출) 3 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 특수장비 안전관리 책임자의 참석하에 실시 한 것만을 인 정한다
	4 장비설치 및 납품시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다.
	5 계약자 또는 공급자는 고객이 장비를 수용한 후 3년(36개월)동안 어떠한 결함이나 문제점이 발생할 경우 무상으로 교체 서비스를 할 의무를 가지고 있다. (X-선관, 검출기, 부품 및 독립워크스테이션, 조영제주입기 포함)
	6 무상 및 유상 서비스 기간내에 원외반출 수리시에는 대체장비를 지원하여야 한다.
	7 장비납품 및 설치시 해당병원 장비별로 납품⁃설치하여야 하며, 정상운영 될 때까지 초기교육을 실시하 며 교육과 관련한 비용 및 장비설치에 따른 재반비용을 부담하여야 한다.
	8 장비의 사용자의 변경이 생겼을 경우 Operator 교육을 실시하며 그 제반비용은 무상으로 처리한다
	9 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다. 계약자 또는 공급자는 어떠한 상황이라도 본사에서 교육을 받은 한국에 상주하는 서비스인원을 제공할 것이며 예비의 부품을 보존한다.
	10 제품의 포장은 검수시에 개봉한 것만을 인정한다.
	11 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다.
	12 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다.
	13 장비 설치시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변 경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 또한 공사비용(전기공사 및 C-T실 천정덕트 설치, 인테리어포함)은 장비의 납품업체에서 전액 부담 한다.
	14 무상하자보증기간은 CT기기 설치 완료 및 영상품질관리원에서 검사필증 교부 후 CT검사 개시일로부 터 하며 이 기간동안은 계약자 혹은 공급자가 무료 A/S를 해야 한다.
	15 장비 설치 및 시험가동 - 이 장비는 수요부의 설치 장소에 설치시 계약자의 책임하에 설치한다. - 이 장비는 설치 후 2주동안의 정상적인 장비 작동 후 고객에게 인도될 것이다.
	16 교육 - 계약자는 1주이상의 국내 교육을 1인의 방사선사에게 제공해야 한다. - 장비 설치 후 원활한 장비 사용을 위해 고객요청시 무상으로 장비 교육을 실시하도록 한다.
	17 장비업데이트 - 새로운 하드웨어나 소프트웨어 버전의 필수 교환 아이템이 나오면 공급자의 책임하에 교체가 이우 어져야한다.
	18 장비 설치후 납품업체 혹은 납품업체에서 지정하는 업체에서 최초 검사를 실시하여 그 결과를 병원 에 제출하며 그에 따른 비용은 전액 납품업체에서 부담한다.
	19 계약자는 년간 6회 이상 정기점검을 실시하며 그 결과를 병원에 제출한다. 20.유지보수기간이 끝난 후 장비 유지보수료는 업체에서 제시한 금액 이상을 청구 할수 없다