물품구매 규격(사양)서

확인자  부서명: 직위: 치과과장 성명: 김현성 (인)

번호	제품명	품 명	단 위	수 량	비고
1		치과 진단용 엑스선 촬영장치 (Panorama)	System	1

1. 디지털 치과 진단용 엑스선 촬영장치(Panorama)(수량:1)

가. 공통기준사양내역

1) 최고 품질의 이미지와 직관력 있는 덴탈 전문성 제공

2) 용이한 인터페이스 제공

3) 엑스선을 발생시켜 촬영한 후 이를 디지털 신호로 전환하여 영상화

4) 측정한 영상을 컴퓨터를 이용해 조절하여 보다 고화질의 영상을 제공

5) 치아,턱 등을 진단하기 위하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 수직면상의 영상을 조      합하여 파노라마 영상 획득

나. Panorama 사양 및 규격: (A) 혹은 (B)를 공통으로 함

○ 사양(A):

가. 특징

1)파노라마 영상을 위한 영상처리 알고리즘을 적용하여 영상의 품질을

향상시켜주며 사용자 취향에 맞는 영상을 선택 할 수 있도록 필터 설정                    기능을 제공한다.

2)안정적인 X-ray 출력

3)콜리메이터 기능을 적용하여 엑스레이 노출을 최소화

4)터치 패널 LCD 모듈로 빠르고 쉽게 하기위해 글자와 그래픽 인터페이스를

통해 장비 제어

5)파노라마 촬영시 일반영상과 TMJ촬영모드를 지원한다

6)중앙 집중식 맴브레인 스위치

7)모든 데이터 전송과 검색 , PACS 인터페이스를 위한 DICOM 호환

*Will Master 네트워크 환경에서 수행할 수 있는 시스템으로 파노라마, 세팔로, CT,         구강카메라, 디지털카메라, 오랄 센서 등 모든 영상을 구현

나. 세부사항

1)부피

-장비크기(넓이x높이x깊이): 980 x 1609(2309) x 952

-무게 : 130 kg

2) X-ray Tube

-X-ray 빔 : Cone Beam

-관전압 : 50 ~ 110 KV

-관전류 : 4 ~ 10 mA

-초점 크기 : 0.5 mm

-타겟 각도 : 5˚

-고유 여과 : 0.5 mm Aj

-양극 열 용량 : 30kj

-노출 시간 : 최대 25 초

-상승 시간 : 10 초

-스위칭 주파수 : 40 kHz 이상

3) 파노라마 디텍터

-촬영 영역 : 150 mm(H) x 6.9 mm(V)

-화소 크기 : 27 um x 27 um

-해상도 : 5580 pixels x 256 pixels

-수광 소자 : CCD

-섬광체 : CsI

-출력 인터페이스 : 16bit Giga bit Ethernet(RJ-45)

4)측정 조건

-파노라마 :최대 17 s

-Tmj : 12 s

-회전 각도 : 270˚

-입력 전압 : 110 AVC / 220 AVC

-입력 주파수 : 50 / 60 Hz

-관전압 : 50 ~ 110 kV

-관전류 : 4 ~ 10 mA

-소비 전력 : 1.8 kVA

다. 구성

1)디지털 치과진단용 엑스선 촬영장치(Panorama)

-파노라마 본체

-워크스테이션

* 모델명 :HP Compaq P개 6300 MT

1.중앙 처리 장치 : Intel Pentium G645 Processor

2.램 : 2 GB DDR-3-16000 Memore(1x2GB)

3.그래픽 처리 장치 : 통합 Intel HD 그래픽

4.하드디스크드라이브 : 500GB 7200RPM 3.5" SATA

5.광학디스크드라이브 : HP Super Optical Drive

6.전원 :320W,엑티브 PFC

7.HP USB 키보드 & 마우스

8.운영체제 : 마이크로소프트 윈도우즈7 32비트

-모니터 : 21“ 와이드

○ 사양(B):

가. 특징

1) 고화질 HD 센서를 장착하여 완벽하고 선명한 화질 구현 가능

2) 안정적인 X-ray 출력

3) CdTe 센서를 이용한 선명하고 정확한 영상

4) 높은 흡수율로 인한 적은 방사선량

5) 촬영과 동시에 실시간 이미지 획득 가능

6.)중앙 집중식 멤브레인 스위치

7) 통합된 소프트웨어 프로그램(CDX-View)

*CDX-View: 네트웨크 환경에서 수행할 수 있는 시스템으로 파노라마, 세팔로, CT, 구강카메라, 디지털 카메라, 인트랄 오랄 센서 등 모든 영상을 구현

나. 세부사항

1) 부피

- 장비크기(넓이x높이x깊이): 870 x 1,620(2,260) x 1,020mm

- 무게 : 150 kg

2) X-ray Tube D-054SB

- X-ray 빔 : Cone Beam

- 관전압 : 60~90kV

- 관전류:4~10mA

- 초점 크기 : 0.5 x 0.5 mm

- 타겟 각도 : 5 °

- 고유 여과 : 0.8mmAl 이상 (equivalent at 50kV)

- 냉각 방법 : 오일 immersed(Max. 60℃와 convection oil cooling)

- 양극 열 저장 용량 : 35kJ

- 최대 양극 열 분해율 : 250W

- 노출 시간 : 최대 20sec

3) 파노라마 디텍터

디텍터 타입 : CMOS

- 디텍터 물질 : CsI direct deposition

- 픽셀 크기 : 50jjm

- 이미지 픽셀 크기 : 50 / 100 selectable

- 유효 면적 크기 : 1512H x 60V mm

- 출력 비트 수 : 14 bit

- ExtTrgGrb, IntExt: TTL

- 최대 프레임 속도 : 300 frame/s

- 해상도 : 4.5(max. 10) lp/mm

4)측정 조건

- Panorama:17s

- Tmj:11s

- 회전각도:270°

- 압력전압:100~120/220~240V

- 압력주파수:50/60Hz

- 압력 전류:16/8A

- 최대허용정격:2.0kV

- FUSE:T25AL 250V

- Filter:X-ray own filter:0.8mmAl

- Minimum total filter:2.7mmAl

다. 구성

1)디지털치과진단용엑스선촬영장치(Panorama)

- 장비크기(넓이x높이x깊이): 870 x 1,620(2,260) x 1,020mm

- 메인 프레임:회전암의 회전 구동부

- 회전 유니트:촬영 시 치아의 궤적에 따라 회전 하는 부분

- 디텍터 부:이미지 디텍터 내장

- 거울:환자의 자세 고정 거울

- Control panel:조작 컨트롤 패널

- Column 1:컬럼 2의 지지대

- 본체 베이스:본체를 지지, 고정

- Column 2:메인 프레임 지지대 (UP/Down Column)

- X선 발생부:오일에 냉각된 X선관을 내장

- 바이트 포지션-환자의 치아 고정

- 턱 포지션:환자의 턱 고정

- 촬영 대:컨트롤 패널, 포지션, 환자 손잡이 등의 지지대

- 환자 손잡이:촬영에 적합한 자세가 가능하게 끔 환자가 잡는 핸들

- 비상스위치:돌발, 위험 상황시 스위치를 눌러 기계를 자동적 으로 정지 시킴

- 위생비닐 1BOX

- 워크스테이션:마이크로소프트 윈도우즈7 32비트

- 모니터:4:3비율의 19“모니터

- 소프트웨어 라이센스 키

- 사용자, 서비스 메뉴얼