물품구매 사양(규격)서
					확인자: 영상의학과 확인자: 영상의학과 확인자: 영상의학과			직위: 과장 직위: 과장 직위: 실장	성명: 민 병 철 (인) 성명: 박 동 원 (인) 성명: 조 연 우 (인)
관세분류번호				품목번호		품 명			단 위			수 량
						디지털 유방촬영기			System			1
가. 특 징
	1. 실시간 프로세싱에 의한 이미지 획득을 보장한다. 2. 필름촬영과 비교하여 고성능 진단이미지, 낮은 X-ray 량을 보장한다. 3. 고 대조도, 저 노이즈레벨을 보장한다. 4. 안정적인 운용과 쉬운 업그레이드를 위해 디텍터와 X-ray 제조사는 동일해야한다. 5. 부드러운 연조직 촬영에 유리한 몰리브데늄 타켓의 튜브를 장착해야한다. 6. 이미지 컨크롤 스테이션에서 이미지획득, 네트워킹이 가능하여야한다. 그리고, 필요 시 Hardcopy로 출력이 가능하여야 한다.
나. 구 성
		1. 본체 2. 제네레이터와 튜브 3. 디지털 이미지 디텍터 4. 이미지 컨트롤 스테이션 5. Dicom 연결 6. Digital Mammography Quality control tool 7. 액세서리								1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1식
다. 사 양
		1. 본체
			1) 양측 컨트롤러 2) 본체와 압박을 제어하는 비상정지 버튼 3) 디텍터와 튜브와의 거리 4) 모터구동의 높낮이 이동 5) 압박장치의 높낮이 이동 6) 회전각도 7) 자동 조사야 시스템 8) 그리드 라인 비율(제거 가능한 그리드) 9) 압박방법 10) 최대 압박력 11) 패들 쉬프팅 기능 12) 확대 촬영 기능				: 660mm 또는 이상 : 최소 690mm 또는 이하, 최대 1400mm 또는 이상 : 385mm 또는 동등 : -150˚/+180˚ 또는 이상 : 7 lp/mm or more : 모터 구동 또는 수동 : 300N 또는 이상

		2. 제네레이터와 튜브
				1) 제네레이터 방식 2) kVp범위 3) mA범위 @대초점 @소초점 4) 해부학적 프로그램 5) 초점 6) 튜브 양극 열수용용량 7) kW범위 8) 최대 양극 회전속도 9) 필터 재질 10) 타겟 재질 11) 베릴리움 윈도우		: 고주파 방식 ( 본체안 Built-in 방식 ) : 최소 23kV 또는 이하, 최대 35kV 또는 이상 : 100mA 또는 이상 : 30mA 또는 이상 : 수동 또는 AEC : 0.1/0.3 mm : 300 kHU 또는 이상 : 최대 4.1 kW 또는 이상 : 최대 9500 rpm 또는 이상 : Mo/Rh : Mo
		3. 디지털 이미지 디텍터
				1) 디텍터 크기 2) 매트릭스 크기 3) 화소 크기 4) 전영역 편평형 디텍터 5) 디지털 변환 크기 6) 이미지 크기 7) 변환 물질 8) 제조사 9) 이미지 4장 전송시간 10) 레이어 수		: 240 x 290 mm 또는 이상 : 2816 x 3584 pixels 또는 이상 : 70 microns 또는 이하 : 14bits 또는 이상 : 약 10MB/image 또는 이상 : A-Selenium detector : X-ray 제조사 : 75 초 이하 : 1 layer
			4. 이미지 컨트롤 스테이션
				1) 워크스테이션
					a)프로세서 b)메모리 c)하드디스크 d)이미지 저장크기 e)외부저장장치	: Windows 방식 : 4 GB 또는 이상 : 500 GB 또는 이상 : 3600 image 또는 이상 : CD-RW 또는 이상
				2) 모니터
					a)고성능 LCD 기술 / 20 인치 또는 이상 b)1600x1200 화소 또는 이상
				3) 이미지 표현
					a)자동 윈도우 ( 레벨, 위드스 ) b)확대, 로밍, 전환, 로테이션 외
			5. Dicom 연결
				1) Dicom 3.0 compliant 2) Store, Store Commit, Print 3) Query/Retrieve, Scheduled Workflow ( DICOM Worklist )
			6. Digital Mammography Quality control tool				: Type A or Type B
				* Type A 1) Flat Field Phantom ( FFDM Phantom ) 2) Plexiglass phantom 3) IQST Phantom * Type B 1) Flat Field Phantom ( FFDM Phantom )
			7. 액세서리
				1) X-ray protection shield ( 190x80cm or more ) 2) Face protection shield 3) Magnification Stand and Magnification Paddle 4) 7.5cm Spot Contact Paddle 5) 18x24cm Auto-Tilting Compression Paddle 6) 24x29cm Auto-Tilting Compression Paddle 7) Small Breast Paddle 8) pair of compression /Decompression & Up/Down footswitches 9) Operating & Service Manual 10) View-Marker 11) Hydraulic Chair 12) Accessories Cabinet 13) Apron 전신용 (INFAB) 14) 복합기(삼성SL-C467FW) 15) 청소기(삼성VC-R935D) 16) Mammo실 인테리어(공조시설포함)			1 ea 1 ea 1 ea 1 ea 1 ea 1 ea 1 ea 2 ea each 1 ea 1 ea 1 ea 1 ea 2 ea 1 ea 1 ea
라. 비 고
	1. 상기 모든 내용을 모두 충족시키는 제품을 납품하여야 하며 납품 후에라도 상기 요구 사항에 맞지 않 는 제품을 납품하였을 때에는 장비의 회수 및 결제 대금을 전액 변상하여야 하며 병원에 입은 손해에 대하여 보상하여야 한다. 2. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자 및 특수장비 안전관리 책임자의 참석 하에 실시 한 것만을 인 정한다 3. 장비설치 및 납품 시 장비의 고장 및 불량이 발생하였을 경우 즉시 신장비로 교체하여 재 납품 하여야 한다. - 계약자는 설치와 오퍼레이션을 책임진다. 4. 계약자 또는 공급자는 고객이 장비를 수용한 후 3년(36개월)동안 어떠한 결함이나 문제점이 발생할 경우 무상으로 교체 서비스를 할 의무를 가지고 있다. - 무상보증기간 : 3년(정도관리 및 전 부품 포함) 5. 무상 및 유상 서비스 기간 내에 원외반출 수리 시에는 대체장비를 지원하여야 한다. 6. 무상 A/S기간 중 장비운영과 관련한 모든 프로그램의 Up-grade시 장비 제조사로부터 무상 제공하여야 한다. 계약자 또는 공급자는 어떠한 상황이라도 본사에서 교육을 받은 한국에 상주하는 서비스인원을 제공할 것이며 예비의 부품을 보존한다. 7. 제품의 포장은 검수 시에 개봉한 것만을 인정한다. 8. 장비의 검수는 장비설치 및 셋팅 완료 후에 실시한다. 9. 납품은 병원이 요구하는 시간과 장소에 납품한다. 10. 장비 설치 시 병원의 설비의 변동이 없이 설치하는 것을 원칙으로 하되 부득이하게 공사 혹은 구조변 경이 필요한 경우 병원에 사전에 통보하여야 하며 공사 시공 시 병원의 요청대로 시공하여야 한다. 11. 무상하자보증기간은 Mammo기기 설치 완료 및 영상품질관리원에서 검사필증 교부 후 Mammo검사 개시일 로부터 하며 이 기간 동안은 계약자 혹은 공급자가 무료 A/S를 해야 한다. 12. 장비 설치 및 시험가동 - 이 장비는 수요부의 설치 장소에 설치 시 계약자의 책임 하에 설치한다. - 이 장비는 설치 후 2주 동안의 정상적인 장비 작동 후 고객에게 인도될 것이다. 13. 교육 - 계약자는 1주이상의 국내 교육을 1인의 방사선사에게 제공해야 한다. - 장비 설치 후 원활한 장비 사용을 위해 고객 요청 시 무상으로 장비 교육을 실시하도록 한다. 14. 장비업데이트 - 새로운 하드웨어나 소프트웨어 버전의 필수 교환 아이템이 나오면 공급자의 책임 하에 교체가 이루 어져야한다 15. 본 시스템은 안정적 운용을 위해 FDA, KFDA 허가품이어야 한다. 16. 계약자는 장비검사성적서, 방어시설검사성적서를 무상으로 제출하여야한다. 17. 입찰은 본사 또는 본사직영대리점에 한함. 18. 국내에 Digital Mammography 30대 이상 납품한 장비일것. 19. 유지보수기간이 끝난 후 장비 유지보수료는 업체에서 제시한 금액 이상을 청구 할 수 없다.