사 양 요 구 서

부서명 : 응급의학과

응급의학과장   육 근 용 (인)

이 원 효 (인)

김 용 호 (인)

허 진 성 (인)

분류번호 (HSK.NO)	품명 및 규격 (Description)	단위 (Unit)	수량 (Quantity)
	디지털 초음파진단장치 (Diagnostic Ultrasound System)	system	1

가. 요구사양

1. 듀에빔포머를 이용하여 복부, 심장, 혈관 및 류, 유방, 갑상선, 전립선, 근골격 및

작은 부위(손가락등) 검사 등에 포괄적으로 사용가능한 장비

2. 사용자의 편의성을 고려한 설계 및 편안함과 편리함을 위한 인체공학적인 디자인을 갖춘 장비

3. 높은 프레임 속도와 고화질의 미세 혈류의 칼라를 표시하는 기능을 갖춘 장비

4. 조직의 변형을 감지하여 조직의 탄성도를 측정하는 기능을 갖춘 장비

5. 모드변화, 영상조건설정, 탐촉의 변화 및 응용을 사용자가 환자 체형에 알맞게 기능선택과

신속한 처리를 수행 할 수 있는 장비

6. 이미지 처리 및 주요기능 버튼을 셋팅하여 빠른 업무처리를 위한 모니터내 터치 기능이

내장되어 있는 장비

7. 모든 초음파 검사 시 획득한 정보를 디지털 방식으로 이미지를 저장하고,

저장된 이미지를 다시 볼 수 있는 장비

8. DICOM 3.O 서비스 체계를 따르고 있고, 워크리스트를 지원 할 수 있는 장비

9. 심장 전용 탐촉자 및 리얼타임 엘라스토 기능과 센터 바이옵시 탐촉자를 옵션으로

선택 사용 가능한 장비

나. 구성

구 분	세 부 내 용
1. 본체	- 15" LCD 모니터 또는 그 이상 - 내장된 SSD 하드 드라이브 - 3 컨넥터 또는 확장 유니트를 통한 3 컨넥터 또는 그 이상 - 이동용 카트 - 배터리 팩 - USB 포트 (1포트 이상) - 모니터 좌우 +/-90˚ 회전 또는 그 이상
2. 영상모드 및 기 능	- 디지털 스캔 컨버터 모드 또는 동등한 모드 - 펄스 도플러 모드 또는 동등한 모드 - 칼라 도플러 맵핑 모드 또는 동등한 모드 - 하이 컴파운드 기능 또는 동등한 기능 - 사다리꼴 영상 표시 기능 또는 동등한 기능 - 앵글 최대 ±23˚ 조정 B-모드 이미지 기능 또는 동등한 기능 - 고화질의 역동적인 티슈 하모닉 이미지 모드 또는 동등한 기능 - 아답티브 이미징 모드 또는 동등한 기능의 모드 - 파인 플로우 모드 또는 동등한 기능의 모드 - 티슈 도플러 이미지 모드 또는 동등한 기능의 모드 - 파일링 환자 데이터 관리 기능 또는 동등한 기능 - 티슈 하모닉 이미지 모드 또는 동등한 모드 - 무선 랜 기능 - 시네 메모리 모드 또는 동등한 모드 - 자동영상 최적화 기능 - 고화질 고밀도 줌 기능 - 파워 서플라이 모드 또는 동등한 기능의 모드 - 스마트 터치스크린 기능 또는 동등한 기능

구 분	세 부 내 용
3. 탐촉자	- 컨벡스 탐촉자 (1-5MHz 또는 동등한 탐촉자) - 적용 : 복부, 산부인과, 부인과, 비뇨기과용 - 리니어 탐촉자 (5-18MHz 또는 그 이상의 탐촉자) - 적용: 갑상선, 유방, 혈관, 근골격, 하지정맥, 신경용 - 패이스드어레이 탐촉자 (1-5MHz 또는 동등한 탐촉자) - 적용: 심장, 복부, 경두개용
4. 이미지 저장용량	- 32GB 이상
5. 메뉴얼	- 영문 서비스 메뉴얼(CD)
6. 다이콤	- 팍스에 연결 가능 하여야 한다 - 워크리스트에 연결 가능 하여야 한다 - 무선 LAN 연결 가능 하여야 한다
7. 악세서리	- 배터리 - AC 아답터 - 어깨 벨트 - 판넬 커플레이트 - LCD 덮게 - 인스톨 CD
8. 무상하자보증	- 5 년 (main only)

다. 비고

1. 장비 설치 및 사용교육에 대한 서비스는 무상으로 하고 사용자가 사용법을 완전히 숙지하여

사용할 수 있도록 하여야 한다.

2. 장비의 무상하자보수기간은 장비를 설치 완료하고 검수 후 5년임.