규  격  서

HS No             Item No             Description                         Q'ty/Unit

9027-802090          37           Automatic E.S.R Analyzer                   1 set

A. 특 징

1. ESR(적혈구침강속도측정검사)를 검사하는 완전 자동화 장비이다.

2. 175㎕의 초소량 검체를 사용하여 성인은 물론 소아까지도 측정할 수 있는 혁신적인 분석기이다.

3. 내부 Bar-code를 이용하여 한번에 최대 40검체의 Sample ID 입력이 가능하다.

4. 다양한 종류의 Blood collection Tube를 사용 할 수 있다.

5. 이 System은 Blood red cell 에 20초간 1000번의 스캐닝을 통해 응집도를 측정하여 ESR을 산출하는 방식이며 이는 Westtergren과의 상관성이 좋으며 정확성과 재현성이 뛰어나다.

6. ESR을 20초의 아주 짧은 시간에 측정하므로 염증성 질환을 나타내는 동일 환자의 검체를 연속적으로 검사를 실행하는데 편리하다.

7. Latex로 이루어진 Calibration 과 control을 이용하여 정도관리가 가능하게 되었으며, 이로 인해 Data에 대한 신뢰도가 증가하였다.

8. 안정성이 보장된 전용 시스템이며, 감염 위험이 있는 일회용 Plastic 제품을 사용하지 않으므로 안정성이 우수하다.

9. 병원의 LIS와 연결이 가능하여야 한다.

B. 사 양

1. 측정 항목 : Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

2. 측정 원리 : Photometrical capillary stopped flow kinetic analysis.

3. 분석 시간 : 20 Sec/Sample

4. Sample 종류 : EDTA 전혈

5. 채혈 Tube : 진공 채혈관

6. 검 체 량 : 175㎕ 이하

7. Calibration & controls : 가능

8. 마개 천공 능력 : 가능

9. 온도 조건 : 37℃

10. Sample Rack : 10 Samples / Rack(BCL, SDL, YDL)을 바로 장비에 Lodding 가능

11. 채혈관 : 다양한 종류 가능

12. Interface : RS-232C

13. Bar-code : 가능(내부 Bar-code)

14. 전 원 : 230/115 V, 50/60Hz

C. 구 성 품

1. 본 체 ; 1 System

2. Sample Rack ; 1 Kit

3. Operation Manual ; 1 ea

D. 악 세 사 리

1. Standard Accessories 1 set

E. 주 의 사 항

1. 3년간 무상으로 A/S를 제공한다.
2. 무상설치 및 무상교육을 진행한다.
3. EMR/PACS 무상으로 연동한다.
4. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시한 것만 인정한다.
5. 무상 보증기간 동안 가이드라인 등 변경 또는 소프트웨어 업그레이드 시 무상으로 지원한다.
6. 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출한다.
7. 장비 고장시 24시간 이내에 정비를 실시해야하며, 원외 반출 수리 시에는 무상으로 대체품을 지원한다.