물품구매 규격(사양)서

번호	제품명	품 명	단 위	수 량	비고
		암형전산화단층엑스선촬영장치	System	1
		이미징 플레이트 영상처리장치	System	1
		이동식 구강내 엑스선 촬영장치	대	1

1. 암형전산화단층엑스선촬영장치(CBCT)

가. 공통기준사양내역

1) 최고 품질의 이미지와 직관력 있는 덴탈 전문성 제공

2) 용이한 인터페이스 제공

3) 엑스선을 발생시켜 촬영한 후 이를 디지털 신호로 전환하여 영상화

4) 측정한 영상을 컴퓨터를 이용해 조절하여 보다 고화질의 영상을 제공

5) 치아,턱 등을 진단하기 위하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 수직면상의 영상을 조      합하여 CT 영상 획득

나. CBCT 사양 및 규격: (A) 혹은 (B)를 공통으로 함

A. 사양(A):

a. 특징

1) 빠른 CT 촬영시간으로 과도한 엑스레이 노출로부터 환자를 보호할 수 있음

2) 최첨단 GPU 기술을 이용하여 고해상도 영상을 처리하며, 재구성 속도를 단축함

3) 기본 CT 촬영영역 외에, CT Free FOV 촬영 기능을 제공함

4) 인공음영제거 알고리즘은 영상 품질의 저하 없이 금속물체 때문에 발생하는 음영           을 줄여줌

5) 영상의 선명도와 노이즈 제거 정도를 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있음

6) 터치패널 LCD모듈과 그래픽 인터페이스를 이용해서 영상 촬영을 쉽고 빠르게 할           수 있음

7) 모든 데이터 전송과 검색, PACS 인터페이스를 위한 DICOM 호환성을 가짐

b. 세부사항

1) Unit dimensions(WxDxH) : 1201x1361x2455mm

Weight : 243kg

2) Input voltage(AC) : 110V/220V (50Hz/60Hz)

3) Tube voltage : 60-110KV(max)

4) Tube current : 4-20mA(max)

5) Gray scale : 14bits

6) Tube focal spot : 0.5mm

7) Sensor type : CMOS

8) Scan time : 16sec, 36sec

9) Reconstruction time : less than 1min

10) Voxel size : 0.1mm ; 0.3mm

11) FOV : 16x14.5

12) Metal artifact reduction

13) DICOM3.0 호환 및 PACS 연동 가능

14) 영상보기 기능 ; CT 이미지 및 소프트웨어 기능으로 파노라마, 세팔로 영상으로           변환 가능

15) Workstation DELL T5820 이상

CPU : Intel Xeon W-2014 3.2Ghz 이상

RAM : 16GM DDR4-2133 이상

VGA : NVIDIA Geforce GTX1060 D5 2G, NVIDIA Quadro 420 1GB 1st GFX                   이상

HDD : 1TB SATA 7200rpm 이상

ODD : 16X DVD-RW supermulti SATA Drive 이상

USB Keyboard & Mouse

OS : Windows10

Monitor : 24"

16) CT viewer : Invivo5

c. 구성

1) 본체

2) 워크스테이션

3) 모니터

4) 소프트웨어 라이센스 키

5) 사용설명서

6) 부속물

-X선 조사스위치

-헤드레스트

-턱받이

-위생비닐

B. 사양(B):

a. 특징

1) 5x5에서 17x13.5 cm 까지 7가지 FOV 사이즈 선택 가능

2) 최소 90㎛ 고해상도의 뛰어난 이미지 품질을 얻을 수 있음

3) 엔도에서 악교정, 구강악안면 수술에 모두 적용

4) 이미지 프로세싱 알고리즘으로 메탈(metal) 왜곡을 줄여줌

5) 고화질 파노라마 이미지 뿐만 아니라 최상의 3D 이미지를 얻을 수 있음

6.) DICOM3.0 호환 가능

b. 세부사항

1) Unit dimensions(WxDxH) : 1158x1595x2378mm

Weight : 160kg

2) Input voltage(AC) : 110V/220V (50Hz/60Hz)

3) Tube voltage : 60-90KV(max)

4) Tube current : 2-15mA(max)

5) Gray scale : 16bits

6) Tube focal spot : 0.7mm

7) Sensor type : TFT

8) Scan time : 12sec, 28sec

9) Reconstruction time : less than 2min

10) Voxel size : 0.09mm ; 0.5mm

11) FOV : 17x13.5

12) Metal artifact reduction

13) DICOM3.0 호환 및 PACS 연동 가능

14) 영상보기 기능 ; CT 이미지 및 소프트웨어 기능으로 파노라마, 세팔로 영상으로           변환 가능

15) Workstation

CPU : Intel Xeon W-2014 3.2Ghz 이상

RAM : 16GM 이상

VGA : NVIDIA Geforce GTX1060 D5 2G 이상

HDD : 1TB SATA 7200rpm 이상

ODD : 16X DVD-RW supermulti SATA Drive 이상

USB Keyboard & Mouse

OS : Windows10

Monitor : 24"

16) CT viewer : CS 3D imaging

c. 구성

1) 본체

2) 워크스테이션

3) 모니터

4) 소프트웨어 라이센스 키

5) 사용설명서

6) 악세서리 박스

-X선 조사스위치

-헤드레스트

-턱받이

-위생비닐

2. 추가항목

A. 사양(A):

a. 이미징 플레이트 영상처리장치

1) 제공되는 이미징 플레이트 사이즈 (촬영범위)

size 1 : 24×40mm (800×1334 pixel)

size 2 : 31×41mm (1034×1368 pixel)

2) pixel size : 30㎛ / 60㎛, selectable

3) Scanning resolution : 17lp/mm

4) Image bit depth : 16 bit

5) Connection: Standard network

6) Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz

7) DICOM3.0 호환 및 PACS 연동 가능

b. 이동식 구강내 엑스선촬영장치(포터블엑스레이)

1) Battery Charger : 100~240Vac, 50~60Hz

2) X-ray unit : 19VDC,   3.16A

3) focal spot : 0.4mm

4) Tube voltage : 70kV

5) Tube current : 2mA

B. 사양(B):

a. 이미징 플레이트 영상처리장치

1) 제공되는 이미징 플레이트 사이즈 (촬영범위)

size 1 : 24×40mm (800×1334 pixel)

size 2 : 31×41mm (1034×1368 pixel)

2) Scanning resolution : 25lp/mm

3) Connection: Standard network

4) Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz

5) DICOM3.0 호환 및 PACS 연동 가능

b. 이동식 구강내 엑스선촬영장치(포터블엑스레이)

1) Battery Charger : 100~240Vac, 50~60Hz

2) focal spot : 0.7mm

3) Tube voltage : 60kV

4) Tube current : 7mA

3. 비고

가. 장비 설치 및 가동

1) 장비공급 계약업체는 본원의 요구 조건에 따라 설치하여야 하며 설치 후 장비 가동이       완료 되어야 한다.

2) 장비계약업체는 계약 전에 장비 설치 전 사항을 반드시 확인하여 설치에 지장 없도록 한다.

3) 장비 반입에 따른 의료원의 모든 시설물에 대한 상태 변경 발생시 장비계약업체는

의료원 시설물을 원상태로 책임 시공하여 복원해야 한다.

4) 장비 입고와 설치 및 운영에 대한 비용은 장비 공급업체에서 부담하여야 한다.

5) 계약업체는 장비 반입 시 사전에 본원 의공기사, 사용부서 및 의료원 시설관리팀과         협의하여 시행한다.

6) 장비의 검수는 우리 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시한 것만 인정한다.

나. 장비 및 장치에 대한 보증

1) 납품 장비는 공급사의 특성에 맞추어 최신 사양과 최상의 장비로 완벽히 구성하여 설치       하여야 하며 설치 후 실무부서의 심의를 받아야 한다.

2) 계약업체는 장비 설치 후 검수일로부터 3년간 무상보증 한다.

3) 현재 개발된 모든 Software 및 향후 개발되어 기존 Software를 대체해야 하는 경우       이를 무상 공급하고 설치 및 교육 해 주어야 한다.

다. 장비 설치 후 사용자가 충분히 장비를 가동할 수 있도록 공급자가 Application             specialist를 파견하여 설치 장소에서 직접 교육하여야 한다.

라. 장비 사용 중 고장 발생 시 기술부서(의료장비실) 및 사용부서에서 서비스 요청 후 24       시간 이내 병원  설치 장소 도착 및 수리 해주어야 한다.(장비의 원외 반출 시 무상으로       대체장비를 지원해야 한다)

마. 공급자는 의료원 PACS(EMR)와 Network를 구성(연동)하여야 하고 의료원 PACS와        DICOM 호환성에 문제 발생 시 장비 공급업체와 협력을 취해 해결한다.

바. 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을        제출한다.