공 고 규 격 서

HS. NO	ITEM NO.	DESCRIPTION	Q'ty	UNIT
9018.19.8000		2채널 근전도 및 유발전위 시스템	1	세트

A. 특징

1. 증폭기는 완벽한 품질의 생체신호 전달, 강력한 라디오 주파수에 대한 차단, 잡음 발생 근원을 차단하는	증폭기 케이블을 탑재한 디지털 증폭기로서, 불필요한 가공물 생성 시 신속히 복원한다.

2. 온도 측정, 임피던스, 켜짐/커짐 스위치 및 캘리브레이션 신호가 내장되어 있다.

3. 자극기는 소형 원격 자극기로, 일반적으로 사용되는 기능을 제공하여 테스트 시간을 단축시킨다. 맞춤형

프로그래밍 가능한 3개의 버튼을 제공한다.

4. 표준 EMG 프로토콜에는 실시간 및 이미 저장된 근육상태 기록표를 제공하며 오디오 이퀄라이저 제어기로	미세한 음향신호의 감지 밎 조절이 가능하다. 10분간의 실시간 근전도 버퍼와 무한대의 저장기능 및 재생	기능, 완벽한 영상 또는 래스터표시 가능 및 수동의 MUP 도구와 신속한 단독의 근육운동단위와 관심대상	의 근육운동단위 분석 및 보고서 작성 기능을 지원한다.

5. Real-time peak latency detection 또는 Voltage crossing 중 하나를 이용한 자발적 혹은 자극적 단섬유	분석이 가능하다. 검토와 편집을 실시간 또는 오프라인으로 할 수 있으며, 섬유밀도검사기가 포함되어

있다.

6. 간섭 패턴 분석 : 전기적 간섭 패턴을 정량화하고 색상으로 구분된 플롯에 결과를 표시한다.

7. 다양한 MUP 분석 기능: 유연한 편집 기능과 수집된 모든 MUP 의 요약 표시 기능을 실시간으로 또는

오프라인으로 관찰 시행이 가능하다.

8. 자동적인 커서 위치와 NCV 내에서 좌우 비교 가능, F, H, 및 유발전위 검사 프로토콜을 제공한다. 실시간	관찰 창을 통하여 아티팩트 또는 전극 연결의 부적합 여부를 쉽게 확인할 수 있다. 실시간으로 검사데이터	와 조회 데이터 및 비정상 값과의 비교가 가능하다. 트레이스는 각 검사 프로토콜별로 개수의 제한 없이

디스플레이 가능하다.

9. 프로그래밍 된 자극 트레인의 수동 또는 자동으로 반복 신경자극 전달이 가능하다.

10. 아나토미 뷰 기능은 3D 색상으로 구분된 해부학적 모델에 대한 EMG muscle scoring과 NCV 결과를 표시	한다.

11. 유발전위검사의 종류는 체성감각, 청각, 시각검사 모두 지원되며, 웨이브폼 개수의 제한 없이 디스플레이

하고 저장할 수 있다. 자동커서기능을 제공하여 중요한 웨이브폼을 표시할 수 있으며, 자동으로 좌우 비교	및 비정상 값을 강조할 수 있다. 정상 또는 홀수, 짝수 또는 평균 모드를 지원한다. 조절 가능한 아티팩트	감쇠 기능 및 트리거 입력/출력을 통한 제3의 자극기 연결을 지원한다.

12. 레포트 생성기는 MS 워드를 지원하며, 맞춤형 모듈을 제공하여 키보드를 통하여 타이핑 하지 않고도 환자	이력, 신체검사, 임프레션 등을 입력할 수 있다.

13. 자율신경검사는 교감피부반응 측정과 심박변이도 측정을 포함한다.

14. 조절 가능한 연속된 시간과 지연으로 두 개의 독립된 전기 자극기를 사용하여 매크로 EMG, 모터 유닛수	평가(MUNE), 다중 자극 구성을 포함한 심화 연구가 가능하다.

15. 데이터베이스 소프트웨어는 한자의 파일과 사용자 맞춤형 설정을 구성, 관리, 보호할 수 있다. 각각 자신	만의 테스트 설정과 레포트 형식을 가진 여러 사용자들을 지원한다.

16. 네트워킹 : 중앙 서버 모듈 추가 시, 여러 대의 근전도 시스템과 리더 스테이션을 네트워크로 원활하게	연결할 수 있다. 네트워크 상에 연결된 모든 기록 및 리뷰 스테이션에서 환자 검사를 시행할 수 있다.

검사 완료 후 사무실에서 편리하게 레포트를 작성할 수 있다.

또한 접수 담당자도 네트워크에 접속 가능하므로 환자 등록 시 정보 입력, 최종 레포트 수정이 가능하다.

하나의 근전도 시스템에서 검사 설정 및 보고서 형식을 변경하면 모든 시스템에 자동으로 변경된

형식이 적용된다.

B. 사양

1. 증폭기

1) 채널 수 : 2채널

2) A/D 변환 : 16 비트 또는 그 이상, 채널당 100 kHz

3) 연결 타입

비교환 채널 : 1.5 mm, touchproof 또는 5-pin DIN.

교환 채널 : 1.5 mm, touchproof.

4) 공통모드 임피던스 : 1에서 100 kOhm 또는 >1000 Mohm.

5) 노이즈: <0.6 μV rms 또는 <0.3μVrms - 0.1-100Hz (2HZ-10kHZ) , <20 nV/√Hz (10-100 kHz)

6) 동상제거비(50 또는 60 Hz상) : 비교환채널 >115 dB. 교환채널 >90 dB 또는 >100dB

7) 민감도 : 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 μV/div; 1, 2, 5, 10 mV/Div.

(NCV 프로토콜에서는 추가적인 민감도 값 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 μV/Div)

8) 스윕 속도 : 0.1 ~ 1000 ms/Div , 23 단계

9) 하이컷 필터 : 2-pole (12 dB/octave) 30 ~ 500 Hz 중 선택가능; 1 ~ 15 kHz

또는 20hz~20 kHz  - tol. +/- 20%(slope –12dB/oct, digital)

10) 로우컷 필터 : 1-pole (6 dB/octave). 0.3 ~ 500 Hz 선택 가능,

(EMG 및 SFEMG프로토콜에서는 1 ~ 2 kHz 필터값 지원)

또는 or 0.1 ~ 500 Hz

11) 노치 필터: 50 또는 60 Hz

12) 온도 프로브 입력 : 21° ~ 40°C ± 0.5°C.

13) 임피던스 측정 : 액티브, 레퍼런스, 그라운드 입력. 20 Hz 시그널,

100~100K Ohm 또는 1 ~100 kOhm

14) 전극 체크 서킷 : 내장.

15) 온/오프 버튼 : 앞 패널.

16) 캘리브레이션 시그널 : 50, 100, 1000, 10,000 μV 스퀘어 웨이브.

2. 베이스 유닛

1) 업그레이드 가능한 펌웨어 제공

2) 트리거 입력 : 4 TTL 호환가능. 상승엣지 또는 하강엣지

3) 트리거 출력 : 4 TTL 호환가능, 다펄스 지속기간, 양극 또는 음극성.

4) 스피커 : 내장, 듀얼  2” 고출력, 앞쪽 위치, 4 ohm, 7 watt, 소프트웨어 이퀼라이저 제공.

5) 풋 스위치 : USB, 단일 패달.

6) USB에서 PC : PC로 고속 연결 (480Mb/sec).

7) USB 허브 : 주변장치용 4-포트 허브 제공.

8) 전기 자극기: 1개 기본

9) 등전위 접지 : 뒤쪽 패널의 커넥터

10) 비연결/재연결 : 연결이 끊어지거나 전원이 회복된 후 자동적으로 재연결됨

3. 평균기

1) 채널당 평균치 갯수 : 1 ~ 10,000. 모드 : 정상 또는 짝수 / 홀수

2) 잡음 판별 : 전체 스케일의 30 - 95% 부분 판별. 모든 채널에 대해 켜거나 끌 수 있음.

3) 평균 민감도 : 0.01 μV/Div 에서 10 mV/Div, 42 단계

4. 전기자극기

1) 타입 : 손으로 들 수 있음, 고정전류자극기로서 손잡이에 자극세기 다이얼과 단, 반복, 저장,

극성, 3개의 맞춤형 프로그래밍 가능한 버튼 제공. high flex-life 케이블 포함

2) 펄스 지속기간 : 50 ~ 1000 μs 폭을 가지며, 50-μs 단위로 조절 가능

3) 펄스 모양 : 단상 또는 이상.

4) 펄스 타입 : 단, 쌍, 트레인, 듀얼, 듀얼 트레인, 트리플.

5) 반복율 : 자극 타입 및 스윕 속도에 따라 0.1 ~ 200 pps. 또는 10 ms - 10 s

6) 프로브 : 2개의 제거 가능한 스테인레스 스틸의 프로브. 프로브 간 2.5 또는 1.5 cm 간격.

7) 프로브 위치 : 프로브 팁을 제거하지 않은 상태에서 +45 ~ -90 각도까지 조절 가능.

8) 전기적 범위 : 0 ~ 100 mA, 400 V 최대 전압 또는 100-2000 Ohm

9) 해상도 : 0.03 mA 또는 10 ms

10) 안전성 : 과전류 장애검출, 고임피던스 검출 가능.

5. 전력

1) 100-240 Vac, 50-60 Hz, 180 VA.

C. 구성

1. 근전도 및 유발전위 장비용 데스크탑 컴퓨터.............................................................................1 세트

1) 인텔 코어 i7 프로세서 3.2GHz

2) 1TB HDD, 4GB RAM

3) LED 23" 모니터

4) DVD RW CD-ROM.

5) 키보드, 마우스, 데스크탑 케이스

6) 레이저젯 프린터

2. 소프트웨어와 베이스 유닛..........................................................................................................1 개

3. 2채널 근전도/유발전위 증폭기...................................................................................................1 개

4. 근전도검사용 소프트웨어 : 근전도, 다채널 근전도....................................................................1 개

5. 신경전도속도검사용 소프트웨어 :  ...........................................................................................1 개

Motor, Sensory, CTS, F-wave, H-reflex, Blink reflex, Myasthenia test, Heart rate variation,

Sympathetic skin response, MEP.

6. 자율신경검사 소프트웨어............................................................................................................1 개

1) 교감피부반응 측정

2) 심박변이도 측정

7. 체성감각유발전위검사용 소프트웨어 : Median SEP for 1,2 ch...............................................1 개

Tibial SEP for 1,2 ch, Trigeminal SEP.

8. EMG->AVI 변환 소프트웨어.....................................................................................................1 개

9. EMG->WAV 변환 소프트웨어...................................................................................................1 개

10. ASCII 아웃풋 유틸리티 소프트웨어...........................................................................................1 개

11. 다기능 전기자극기......................................................................................................................1 개

12. 데이터 및 보고서 생성소프트웨어..............................................................................................1 개

13. 풋 스위치...................................................................................................................................1 개

14. 카트............................................................................................................................................1 개

D. 소모품

1. 운용 매뉴얼................................................................................................................................1 개

2. 일회용 단극 근전도 침전극 25mm............................................................................................10 개

3. 일회용 단극 근전도 침전극 37mm............................................................................................10 개

4. 일회용 단극 근전도 침전극 50mm............................................................................................10 개

5. 링 전극 (1쌍).............................................................................................................................1 개

6. 막대형 전극................................................................................................................................1 개

7. 일회용 접지전극 (1개/팩, 20팩/박스)........................................................................................1 박스

8. 일회용 4-디스크 표면전극 (4개/팩, 10팩/박스)........................................................................1 박스

9. 유발전위용 전극 (12개/팩)........................................................................................................1 팩

10. 쉴디드 인터코넥트 케이블.........................................................................................................2 개

11. 검사용 줄자  ............................................................................................................................1 개

12. 저항제거용크림..........................................................................................................................2 개

13. 전도성겔 ...................................................................................................................................2 개

14. 외과용테잎.................................................................................................................................1 박스

15. 프린터 용지................................................................................................................................1 팩

E. 비   고 :

1. 계약업체는 장비 설치 후 검수일로부터 3년간 무상보증 한다.

2. 현재 개발된 모든 Software 및 향후 개발되어 기존 Software를 대체해야 하는 경우 이를 무상 공급하고

설치 및 교육 해 주어야 한다.

3. 장비 사용 중 고장 발생 시 기술부서(의료장비실) 및 사용부서에서 서비스 요청 후 24시간 이내 병원

설치 장소 도착 및 수리 해주어야 한다.(장비의 원외 반출 시 무상으로 대체장비를 지원해야 한다)

4. 공급자는 의료원 PACS(EMR)와 Network를 구성(연동)하여야 하고 의료원 PACS와 DICOM 호환성에 문제        발생 시 장비 공급업체와 협력을 취해 해결한다.

5. 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출한다.