찾아가는 검진버스 제작

구매 요구서

2020.10.

충 청 남 도 서 산 의 료 원

찾아가는 검진버스 규격서

Ⅰ. 제작개요

1. 건 명 : 이동진료(검진)차량 제작

2. 목 적 : 본 사양서는(이하 “규격”이라 한다.) 이동검진에 필요한 의료 및 검사장비등을

장착하여 이동검진용 차량의 설계 제작에 대해 규정함을 목적으로 한다.

3. 적용 범위 : 본 규격은 발주처에서 지정한 버스와 의료장비를 탑재하여 검진차량으로    제작, 국토교통부의 튜닝 승인 및 완성검사와 제반 보건의료법을 준수하    여야 한다.

4. 이 의 : 본 규격은 일반 원칙론을 제시한 것으로서 별도의 지시나 특별사항이 없는 한 이 규격을 적용함을 원칙으로 하되 만일 규격의 적용에 이의가 있을 시에는 발주처와 협의 후 경미한 사항에 대하여는 변경할 수 있다.

Ⅱ. 일반사항

1. 차량제원 : 대형버스

- 옵션 : ZF풀오토 TM, 덕트일체형 중앙집중식 히터+프리히터, 오토라이트 컨트롤,

디스크브레이크+패드마모인디케이터, 타이어 공기압경보장치,

루프스포일러+드립레일, 자동그리스주유기, T-R오일필터, 차고조절장치(ECAS),

네비게이션+후방카메라(네비화면연동), 버튼시동&스마트키

MAKER		단 위	제 원
제원항목
차 명 (MDOEL)		대	대형버스
전 장		mm	11,760 이상
전 폭		mm	2,495 이상
전 고		mm	3,370 이상
축 거		mm	5,850 이상
윤 거	전 륜	mm	2,075 이상
	후 륜	mm	1,830 이상
엔 진 출 력		PS	430 이상
최대 토오크		kg.m	210 이상
배 기 량		cc	10/12.7 이상
엔 진 명			H엔진/L엔진
승 차 인 원		명	45+1+1

2. 승 인

- 제작사는 제작 전에 공정표, 차량의 튜닝승인, 내ㆍ외부 시설물 시공, 기기장착 등에 대한 세부시공계획과 관련도서, 인력 및 장비투입 계획을 작성하여 계약 체결 후 10일 이내에 승인을 받아 제작에 착수하여야 한다.

3. 재 료

가. 재료일반

- 특별규격에서 정하는 바를 제외한 제작용 자재 및 시설물은 신품을 사용하고 한국공업규격품(KS)을 사용한다. 다만, 한국공업 규격품이 없을 때에는 수요자가 지정하는 재료를 사용하거나 그의 지시에 따른다.

나. 전기재료

- 제작에 사용되는 전기재료는 KS 및 전기공작물 규정에 부합되는 전기적 특성을 만족시킬 수 있는 양질의 부품을 사용해야 한다.

다. 내․외부 시설물 재료

- 차량 개조부위에 사용되는 주요재료는 내식성이 우수한 재료를 사용하며, 기타 부품재료는 고급형을 선택 사용해야 한다.

4. 제작검사

가. 각 시공부문은 미리 주요공정에 이르렀을 때에는 의료원에서 지정한 직원에게

검사를 받고 합격승인을 받은 후 다음 공정을 수행한다.

나. 제작 후에 검사가 불가능하거나 시공부문은 사전에 증빙계를 제출한 후

시공한다.

5. 자문협조

- 담담자의 요구에 의한 별도시공이 있을 경우에 그 공정과 구조에 관하여 전문가의

자문요청이 필요한 경우 자문에 응하여야 한다.

6. 관련법규적용

본 차량은 아래의 제반법령에 위배됨이 없이 제작되어야 한다.

가. 자동차 관련 법규 이외 부속법령 및 도로교통법

나. 자동차관리법에 관한 법령

다. 전기설비 기술 기준령

라. 본 차량의 제작 중 관계법령의 개정 및 제정 시에는 개정안을 준용한다.

7. 작업장 관리

- 작업장 관리는 근로안전관리, 보건관리규정 및 산재보험법, 기타 관련 법규, 그리고

자동차 관리법규의 각종 규정에 따라 빠짐없이 행하여야 한다.

8. 특장에 따른 장비(물품) 공급

가. 계약자는 차량제작에 필요한 버스, 특장 의료장비, 물품 등을 정해진 규격을 준수하여 설치하며, 납품 시 장비 구동에 문제가 없어야 한다.

나. 계약자는 차량, 의료장비, 물품 등을 계약의 수행 외의 목적으로 사용할 수 없으며 발주처 담당자의 서면 승인 없이는 현장 외부에 반출하여 서는 안 된다.

다. 계약자는 의료장비 규격에 대해 규격에 정해진 장비에 대하여 발주처에 최종 승인 후 그 품질 또는 규격이 적당한지 최종 승인을 득한 후 납품한다.

9. 착공 및 공정보고

- 계약자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며 착공 시에는 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주처에 제출하여야 한다.

가. 제작공정 예정표

나. 기타 계약담당자가 지정한 사항

10. 준공도

- 차량제작이 완료되었을 시에는 완료도면을 포함한 납품도를 다음과 같이 즉시 제출한다.

가. 도면(A4) 2부 이상

나. 자동차등록증(A4) 1부

다. 사용설명서 1부

11. 검수 및 인수

가. 검수기간 중 담당자가 검수에 필요한 시설의 활용을 요구할 수 있으며, 이에 필요한 측정 장비 및 제반사항은 제작사가 준비한다.

나. 전항의 시험 준비 미비 또는 제작사양 미달 등으로 인해 검수가 지연되어 발생하는 모든 불이익은 제작사가 책임진다.

다. 납품(인수)장소: 제작완료 후 “을”의 공장에서 검수 및 인수토록 한다.

라. 납품 후 자기인증 완료에 따른 자동차안전검사증, 자동차제원표, 배출가스                   인증생략서 등 자동차 등록에 필요한 서류를 제출하여야 한다.

12. 기타사항

- 본 사항에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반, 특수조건과 계약관련 제반 법규에 따른다.

Ⅲ. 특수규격

1. 차량 구조변경 및 형식변경은 안전도를 충분히 고려하여 제작되어야 하며, 관련법규

등에 위배됨이 없어야 하고, 특히 차량개조 및 장비 설치에 따른 총중량은 제작자 책임

하에 관련법규에 적합하게 제작되어야 한다.

2. 본 규격에 명시되지 않는 사항이라도 차량 및 기능운용, 성능에 이상이 없도록       책임 제작되어야 한다.

3. 차량 도색용 도장재료는 차량용 중 최고급을 사용하여 부식을 방지하여야 한다.

4. 후부 DOOR 및 STEP 제작 후 외부 도색 시 디자인은 기존 차량의 외부 도장을 기준으로

내용이 같아야 하며, 계약자는 사전에 당 의료원과 협의 하에 납기에 지장이 없도록 준비  하여야 한다.

5. 차량에 장착되는 이동검진차용 X-RAY장비에 대한 공급확약서를 제출하고 X-RAY 및 디지털 영상처리 장치의 설치 및 장비의 배선 작업, 장비 설치 후 장비작동이  제대로 되는지 여부 및 의료원에 제출할 “방사선발생장치 안전진단검사 서류 등을 납품 시       제출하여야 한다.

6. 이 규격에 정의되지 않는 사항은 협의 처리하되, 기본적이며 경미한 것은 제작자

부담으로 시공되어야 한다.

Ⅳ. 특수사양

1. 차량 개조

가. 탑승인원

- 차량 내에는 운전자를 포함한 10명의 진료요원들이 탑승 가능하도록 하며 진료 시

피검자의 대기석으로 활용한다.

- 차량 의자의 팔걸이는 출고사양으로 적용하며 주행 및 진료 시 편리성을 도모하여야 한다.

나. 내부구성

- 내부구성은 승차석, X-RAY실, 탈의실, SINGLE WALL 청력부스로 구성 하며 청력부스의  내/외부에 테이블과 원형의자를 비치한다.

- 테이블은 고급 집성목으로 제작하며, 원형의자는 사무용 원형의자를 비치한다.

다. FLOOR 개조

- 차량의 모든 의자를 탈거하며, 탈거한 부위는 동일 바닥재로 홀 메움한다.

- 차량내부의 바퀴턱부위는 G/WAY는 갈바늄 사각PIPE□40× 40 2.3T 및 합판 T15mm로 평탄화하고 장비설치 위치에는 STEEL PLATE(SS41)4.5T로 보강 BKT를 설치한다.

- 평탄화 완료 후 바닥면은 지정된 색상이 최고급 럭스트롱으로 미려하게 마감 처리한다.

라. 내부 인테리어

- 기존 천장부와 측벽부 내장재를 탈거하고 MDF하지로 기초 작업 후 지정된 색생의 방염 인테리어 보드로 실내 마감 처리한다.

- 마감재의 색상은 추후 수요처와 협의하여 적용한다.

마. 에어컨 덕트 개조

- 상부 에어컨 덕트는 내부 공간을 최대한 활용할 수 있도록 빗각으로 재제작하며 에어컨 가동시 결로 방지를 위해 내부에 단열재를 부착한다.

- 덕트 외부는 수요처에서 요구하는 색상의 레자필름을 적용하여 마무리한다.

- 덕트 개조와 상관없이 에어컨 성능에는 지장이 없어야 한다.

바. X-RAY CONTROL

- X-RAY장비의 조작을 위하여 지정 위치에 조작석을 설치하고 전면 벽면의 연유리를 통하여 피검자에 대한 지시 및 통제가 가능하도록 하여야 한다.

- 조작석의 3면은 빛을 차단할 수 있는 암막커튼을 적용하며, 상단에는 실내등 밝기

를 조절할 수 있는 조광기를 설치하여야 한다.

- 맞은편에는 원심분리기 및 검체보관용 냉장고를 등을 놓을 수 있는 목재 테이블을              설치한다.

사. X-RAY실 및 탈의실

- X-RAY실 LH측면 창문의 내부를 밀폐하기 위하여 차량내부에 □50× 50 PIPE로 골조를 세우고 3mm이상의 MDF보드로 처리한 후 지정색상의 인테리어보드로 마감 처리한다.

- X-RAY실은 X-RAY차폐를 위하여 측벽 및 파티션은 납판 1.2t를 적용하며, 딕텍터 후면부는 납판 1.5t를 삽입하여 방사선 차폐가 될 수 있도록 제작한다.

- 납판이 부착된 면에는 두께 3mm의 이상의 MDF 보드를 부착하고 최종적으로 방염 인테리어보드(추후협의)로 마감처리 한다.

- X-RAY실 RH벽 중앙에는 적당한 위치에 내부 진,출입을 위한 여닫이식 DOOR를 설치한다.

- X-RAY 조정석 정면에는 내부 식별을 위한 7tx400x400mm 규격의 연유리를 설치한다.

- X-RAY실 내부에는 격벽을 세위 탈의실을 설치한다.

- 탈의실 문은 여닫이로 하며, 탈의실 공간안에 탈의실용 거울 및 옷을 거치할 수 있는 옷걸이를 비치하여야 한다.

- 탈의실 안쪽 벽면 및 도어는 X-RAY 차폐를 위한 1.2t 납판을 적용하여야 한다.

아. 차량 창문 밀폐

- 방사선검사실 부분은 외부에서 볼 수 없는 구조로 내부에 실리콘 처리를 하여, 외부 환경에 의한 탈색 또는 변색이 없도록 하며 결로에 의한 이슬 맺힘이 없어야 한다.

- 기타 부분의 유리창은 흑색(5%)의 썬팅으로 처리한다. (시공 전 발주처와 협의 후 시행한다.)

자. 후부 DOOR 및 STEP

- 45인승 기본 BODY에서, RH측 REAR AXLE후부에 SIDE DOOR를 동일 재질로 제작하고 출입문 하부는 매립형 STEP을 적용하여 차량 하부차체와 일체형으로 제작한다.

- STEP은 주행 시 열리지 않도록 잠금장치가 있어야 하며, 필요 시 보조 STEP을 적용할 수 있어야 한다.

- DOOR골조는 AL압축 CHASSIS를 사용하고 HINGE는 STS정밀 주조품을 사용하여 부식이 발생되지 않도록 시공하여야 한다.

- DOOR 중간부분에는 유리창을 설치한다.

- DOOR 내부에는 커튼을 설치하여 밖에서 안쪽이 보이지 않도록 한다.

차. 청력검사실

- 지정된 위치에 청력검사실을 설치하고, 여닫이식 출입문을 설치한다.

- 청력부스는 SINGLE WALL 구조로 전문 제작업체 제품을 적용한다.

- 진료자가 피 진료자를 볼 수 있도록 강화유리(400x400x7t)이상을 설치하고(규격변경가능) 유리 아래에 청력기기를 놓을 수 있는 테이블 및 청력검사 장비를 위한 단자를 테이블 상단에 설치한다.

카. 후부 ROOM

- 후부 엔진 ROOM상부에는 심전도 또는 초음파 검진을 위한 BED를 설치한다.

- BED 상부는 고급 스폰지를 내장하고 지정된 색상의 고급 레자로 마감처리한 BED를 설치한다.

- BED 하부에는 수납함을 설치한다.

- 후부측면에는 심전도기 등을 놓을 수 있는 목재 테이블을 설치한다.

타. 강제환풍기

- 치과진료진 상단에는 약품 및 진료시 발생할 수 있는 냄새를 배출하기 위한

차량용 강제환풍기 1개를 설치한다.

- 강제환풍기는 차량용 밧데리 DC24V로 작동되며, 배기/순환/정지/환기/흡입     기능이 있어야 한다.

- 환풍기는 주행 중 또는 진료 시 발전기 전원 또는 한전전기를 사용하여       가동될 수 있어야 한다.

2. 전원관련

가. 발전기

- 외부로부터 전원 공급이 곤란하거나 비상시의 전원 확보를 위하여                     220V/9KW 이상 최대출력의 이동형 가솔린 발전기를 차량 하부 화물함에              적재하여야 한다.

- 발전기는 차량 이동 중 흔들림이 없도록 고정 장치를 설치하며, 사용 시는              쉽게 상,하차 할 수 있는 보조 장치를 설치하여야 한다.

- 발전기연료통은 발전기와 일체형으로 장착되어야 하며, 용량은 25리터                  이상이어야 한다.

- 발전기 시동은 전동 및 수동 겸용 방식이어야 한다.

- 발전기는 최대 최대출력 9KW, 전격출력 8KW 이상이어야 한다.

나. 한전 단자 박스

- 외부 전원을 인입하여 장비를 작동 할 수 있도록 한전 인입 단자함을 설치하고 우천시에도 사용이 가능한 방수 구조로 하며 표시등은 상단으로 위치하여 눈에 잘 띄게 장착한다.

- Double Electric Bracket System을 구축하여 전압사고를 2중으로 차단해야 하며,      사용자의 부주의로 과부하가 걸렸을 때 자동으로 차단하는 BRAKE 장치를 내장한다.

다. CABLE DRUM

- 차량의 하부 전원 인입함에는 외부로부터 차량의 인입단자까지의 전원인입용        POWER CABLE 10SQ×50m를 감은 케이블 자동드럼(MAIN)과 6SQ×30m를 감은 케이블 수동드럼(SUB)을 설치하며, 드럼과 단자간의 보조 연결 Multi 방수 Connector를 설치하여야 한다.

- 10SQ×50m를 감은 케이블 드럼은 전동으로 감을 수 있는 전선 감기 장치를 한다.

- 6SQ×30m를 감은 케이블 드럼은 수동으로 작동한다.

라. POWER CONTROL BOARD

- 지정위치에 차량 내 모든 전원의 조정과 장비 운용에 필요한 스위치 및 차단기, 지식계, V-METER, NFB, 절체형 CAM 스위치 등이 장착된 POWER CONTROL BOARD를 장비RACK에 설치한다.

마. 인버터 및 밧데리

- 비상 시 X-ray 장비 운용을 위하여 출력 220V 8KW 용량의 인버터를 설치한다.

- 인버터의 출력 전원은 한전전기와 유사한 정형파 타입을 적용하여야 한다.

- 인버터용 밧데리는 DC12V 250Ah x 2개를 적용한다.

- 밧데리의 충전은 발전기 및 외부전기 연결 시 POWER SUPPLY를 통해 충전이 되어야           하며, 주행 중에도 12V 40A 용량의 주행용 충전기를 통해 항시 충전되는 구조이어야           한다.

마. POWER SUPPLY

- 차량내의 DC 전원 사용을 위하여 외부에서 입력된 AC전원을 차량 밧데리 및 인버터용 밧데리에 각각 충전하거나, DC 전원을 사용하기 위하여 24V 30A 용량의 POWER SUPPLY를 설치한다.

- 정격직류출력전압 : 24V

- 최대출력전압 : 27A

- 최대충전전류 : 30A

- 입력전압 : AC 220V

- 개수 : 2개

바. 실내등

- 차량내의 밝은 조명을 위해 별도의 AC 전원 사용가능한 LED 실내등 8기 정도를 설치하여야 한다.

사. 내부전원 배선 및 콘센트

- 차량의 내부 장비 및 실내등과 에어컨의 전원용 전선과 지정위치(추후협의)에     220V 용도의 콘센트 등을 설치하여야 한다.

- 모든 전선은 불연성의 EV 계열의 전선을 사용하여야 하며 전선의 배선은 AL DUCT  의 내부로 격납하여 간섭이나 단락, 합선, 누전 등을 방지하여야 한다.

마. A.V.R

- 용량 : 장비 전체 용량에 따라 7.5KAV를 적용한다.

3. 기타장비

가. ELECTRIC AIR CONDITIONER (전기 냉난방기)

- 차량의 엔진이 정지 중 일 때 차량내의 냉난방을 위해 설치한다.

- 에어컨의 DRAIN은 차체의 지붕외부를 통하여 차량의 측면 물받이 홈으로 DRAIN  되는 구조로 내부로 누수가 없어야 한다.

- 용량 : 3,400KCAL/HR 이상

- 수량 : 3기

나. 방송장비 시스템(반복기)

- X-RAY 조작석에는 X-RAY실 내부로 방송할 수 있는 마이크 및 반복기를 설치한다.

다. LEVEL JACK

- 차량의 장시간 정차 및 검진 시 차량 흔들림을 방지하기 위한 장치로 레벨 잭을 차량하부 4곳에 유압복동식의 STRAIGHT TYPE의 LEVELING JACK을 설치하며, CONTROL PANEL은 차량 하부 화물함에 위치하여 조작을 용이하게 하도록 한다.

- TYPE : 유압식, STRAIGHT JACK

- 용량 : 9,000/12,000lbs

- CONTROL : 유선 및 무선 리모컨

- 레벨 잭은 4곳을 각각 작동 할 수 있도록 설치한다.

라. 차량용 냉ㆍ온장고(검체보관용)

- 지정된 위치에 혈액을 보관할 수 있는 차량용 40L크기의 냉ㆍ온장고를 설치하며, 차량 DC 전원을 사용할 수 있도록 배선작업을 하여야 한다.

- 온도는 영하 18도 ~ 영상 10도까지 조절이 가능한 것으로 한다.

- 차량에 고정 시 흔들림이나 진동에 의한 탈착이 없도록 견고하게 설치하여야 한다.

마. 청정 소화기

- 차량의 화재예방을 위하여 별도의 청정소화기 2기를 비치하여야 한다.

바. 블랙박스

- 차량의 전,후,좌,우가 녹화될 수 있는 블랙박스를 설치하며, 화면은 4분할이 가능하도록 화면 분배가 되어야 한다.

- 영상 녹화장치 용량은 1테라 이상을 적용한다.

4. 의료 장비

순번	품 명	수 량	비 고
가	디지털방사선 흉부촬영장치	1식	규격서 참조
나	신장체중계	1식	“
다	원심분리기	1식	“
라	청력검사기	1식	“
마	심전도기기	1식	“

가. 디지털방사선 흉부촬영장치

가) 특징

- 튜브 스탠드는 흉부 촬영에 특화된 기구물로서 흉부 촬영이 편리하여야 한다.

워크리스트에서 불러온 환자 정보에 따라, 촬영 부위 및 조건의 설정이 가능            하여 촬영 시 편리성을 제공하며, 최상의 조건을 설정할 수 있어 영상의 화질           이 우수하여야 한다.

- 검출부의 유효 촬영크기는 17인치*17인치 이상이어야 하며 화소수는 3,072 X           3,072 이상이어야 한다.

- 획득된 의료영상은 DICOM 3.0 표준에 의거해서 만들어지며, PACS 시스템과            연동 가능하여야 한다.

- 빠른 영상 획득으로 업무량의 증가에도 최상의 업무효율을 유지할 수 있어야           한다.

- 제너레이터는 관전압 리플이 적어 엑스선 발생 효율을 향상시킬 수 있는 고주           파 인버터 방식이어야 하며, FDA 인증을 받은 제품이어야 한다.

- 제너레이터는 워크스테이션에서 제어할 수 있으며, 사용자는 모니터 상에서 마           우스로 촬영 조건 설정과 준비를 할 수 있어서 사용자의 편리성이 향상되어야           한다.

- 수직 버키 스탠드와 튜브 스탠드는 상하 연동이 되어야 한다.

- X-선관의 양극 열축적용량이 제어장치에 표시되어야 하고, X-선관 장치를 자동           으로 보호할 수 있는 기능이 있어야 한다.

- 설치장소에서 제너레이터의 Self Calibration을 시행하여 정확한 관전류 및 관           전압(허용오차 1% 내외)을 출력할 수 있어야 하며, 제너레이터 원격진단 기능           으로 유지 보수가 편리하여야 한다.

- 별도의 부가적인 장치 없이 일반 벽전원을 이용하여 사용이 가능한 Capacitor           방식이어야 한다.

- 제너레이터의 내부에 장착된 자가진단기능을 통하여 에러 발생 시 LCD 화면에           표시되어야 한다.

나) 구성

1) 디텍터 - 평판형 검출기	1 SET
2) 고화질 모니터(운영/판독)와 PC장치	1 SET
3) 튜브 스탠드	1 SET
4) X-Ray 제너레이터	1 SET
5) X-Ray 튜브	1 SET
6) X-선속 조절기	1 SET
7) 그리드	1 SET
8) 수직 버키 스탠드	1 SET
9) 이미징 소프트웨어	1 Copy
10) 외부 저장 장치	3 SET
11) 운영 매뉴얼 및 악세서리	1 SET

다) 디지털영상진단장치 사양

품 명	세 부 사 양	비 고
평판형 디지털 디텍터	- 수용체 방식 : Amorphous Silicon - 디텍터 크기 : 17“× 17”(43cm×43cm) - 픽셀 크기 : 139㎛ - 픽셀 수 : 3,072×3,072 - 해상도 : 3.6 ℓp/mm	1
고화질 모니터 (운영/판독)와 PC장치	- 이미지 운용파트와 시스템 조정장치 - 장비 동작은 PC에서 제어 할 수 있어야 한다. - 엑스레이 제너레이터를 PC에서 조정(mA, kV, APR 등) 이 가능해야 한다. ◎ CPU : Intel Core i5-8500 또는 동등 이상 ◎ RAM : 8GB 또는 동등 이상 ◎ HDD : 500GB Disk * 2EA 또는 동등 이상 ◎ OS : Windows 10 Professional 64bit 또는 동등 이상 ◎ Monitor : 23“ LCD Color Monitor 또는 동등 이상 ◎ DICOM 3.0 ◎ 멀티 이미지 표시 가능 (1x1, 2x2, 3x3, 4x4)	1
튜브 스탠드	- 형태 : Chest Type - 밸런스 방식: 카운트 웨이트 - 고정 방식: 전자식 잠금장치 - 상하 이동거리: 1,080mm 또는 동등 이상	1
X-ray 제너레이터	- 입력전원: 단상-220kV, 3kW - 출력정격: 52kW - Generator Type : High Frequency inverter Capacitor type - kV 범위: 40-125kVp - mA 범위: 10-640mA 또는 동등 이상 - mAs 범위: 0.1 ~ 640mAs - Capacitor 방식	1
X-ray 튜브	- Tube Type : Rotating Anode - 관전압 : 40 ~ 150kVp - 양극 열용량 : 300,000HU 또는 동등 이상 - 초점크기 : 0.6 /1.2mm	1
X-선속 조절기	- 구조 : 수동 개폐 조절 방식 - 투광 타이머 : 약 30초 이내 - 조도 : 160 Lux 또는 동등 이상	1
그리드	- 형태 : 12:1, 200line 또는 동등 이상 - SID : 72"(180cm)	1
수직 버키 스탠드	- 형태: 직립 스탠드 (Wall Bucky Type) - 밸런스 방식: 카운트 웨이트 - 고정 방식: 전자식 잠금장치 - 상하 이동범위: 1,080mm 또는 동등 이상 - 튜브 스탠드와 수직 연동 기능	1
이미징 소프트웨어	- 시스템 운용 모드는 실제 장비를 가지고 엑스선 영상 촬영모드를 제어하여야 한다. - 멀티이미지 표시(1x1, 2x2, 3x3, 4x4) 및 멀티이미지 선택 기능 - ROI 변환 및 생성 기능 - DICOM 워크리스트 지원, DICOM 스토리지 지원 및 변환 기능 - APR 700개 이상 기본제공 (최대 1,280까지 저장가능) - 영상후처리 기능 (Noise 제거 기능, Contrast 조절기능, Edge 강조기능, 동적영역압축) - 이미지 Maintenance - ROI, 표시, Flip(Horizontal/Vertical), 회전, Inverse 기능 - 길이측정, 각도측정, Zoom, 돋보기 기능, Pan, Fit to Screen기능 - 이미지 Cut, Copy, Recovery, Bright/Contrast 조정기능 - CD 굽기 기능 - 사용자 편리를 위해 촬영된 영상(DICOM)을 별도의 작업 없이 자동으로 외장하드에 저장해 주는 기능 - AEC, DAP	1
외부저장장치	- 외장하드 : 1TB 또는 동등 이상	3
운영 매뉴얼 및 악세서리	- 서비스 및 설치 매뉴얼 - 운영 매뉴얼 - APRON, Neck Apron	1

라) 기타사항

1) 무상유지보수 기간 : 납품 설치 후 3년

나. 신장체중계

가) 핵심 사양

1) 측정항목 : 신장, 체중, BMI, 비만도, 비만도 판정

2) 측정신장 : 90 ~ 200cm

3) 신장 측정 오차범위 : ±1mm

4) 측정 체중 : 2 ~ 250kg (4.5~553.3 lbs)

나) 기능 사양

1) 결과표시 : 커스터마이즈 LCD

2) 영점조정 : 워밍업 시간동안 체중 영점 조정율 실시

3) 측정모드 : 체중과 신장 모두 측정 / 체중만 측정 / 신장만 측정

4) 신장측정 : A(체중 측정 후 wked으로 신장측정) /

NA(체중측정 후 ‘ENTER’버튼을 눌러서 신장 측정)

5) 체중옵션 : 0.0kg ~ 5.0kg까지 0.1kg 단위로 조정 가능

0.0lb ~ 9.9lb까지 0.1lb 단위로 조정 가능

6) 측정단위 : ‘kg/cm’와 ‘lb/in’ 중 선택 가능

7) 이동성   : 신장계 접힘 기능, 이동용 바퀴장착(옵션)으로 이동 및 보관 편리

8) 옵션장비 : 원격조작유니트 (유선리모콘 기능, 2m), 써멀 프린터

다) 기타 사양

1) 아답터 : 전원 입력 AC110-240V, 50/60Hz, 1.2A

전원 출력 DC 12V, 3.33A

2) 외부 인터페이스 : RS-232C 1EA

3) 지원 프린터 : 써멀 프리터(옵션)

4) 장비크기 : 해드바 내려왔을 때 : 380(W) x 510(L) x 1350(H) : mm

해드바 올라갔을 때 : 380(W) x 510(L) x 2126(H) : mm

5) 장비중량 : 15.5kg

6) 측정시간 : 체중, 신장 측정시 7초 미만, 체중 측정시 2초, 신장 측정시 5초

(대기시간 약 2초)

7) 동작환경 : 온도 10 ~ 40℃, 습도 30 ~ 75%RH, 기압 70 ~ 106kPa

8) 운송 및 보관환경 : 온도 -20 ~ 70℃, 습도 10 ~ 95%RH, 기압 50 ~ 106kPa

(No condensation)

다. 원심분리기

가) 특징

- 볼륨노브를 이용한 쉽고 빠른 작동과 수정가능

- Graphic LCD Display 적용

- 다양한 튜브 아답터 사용

- 주변 공간을 생각한 디자인으로 공간확보 용이

- 고효율 BLDC Motor 적용

- 가/감속 시간을 10단계로 설정 가능하여 분리층이 예민한 실험에 적합

- RPM/RCF 자동 연산 기능적용

- 실험조건을 저장할 수 있는 메모리 기능 보유

나) 안전사양

- 회전속도 이상 감지

- 모터 과열 감지

- 로터 진동 감지

- 시스템 에러

- 도어오픈 감지

- 자동로터 인직 (옵션)

다) 제품 사양

- Max. RPM     : 5,500rpm

- Max. RCF      : 5,411 x g

- Max. Capacity  : 32 x 15ml

- Drive          : BLDC Motor

- Power (Supply) : AC 220V 50/60Hz 500W

: AC 110V 50/60Hz 600W

- Run Time      : 99hrs 59min 59sec

0 ~ 9 (10 Steps)

- Accel/Decel Rates      : Fastest Accel : 12sec.

: Fastest Decel : 20sec.

- Max. Noise Output     : <60dB

- User-defined Programs : 100 memories

- Digital LCD Display   : RPM, RCF, Time, Pro., Accel./Decal. time, Rotor number,                                      Radius

- Dimension (W x D x H) : 570 x 475 x 325 mm

- Weight                 : 40kg

라. 청력검사기

가) 특징

- 정확하고 신뢰성 있는 검사 결과

- Pure tone Air, Pure ton Bone, Narrow band masking

- 125Hz - 8kHz, -10dB에서 최대120dB의 정밀한 검사 범위를 가짐

- 자동 검사 가능

- 저속음(Steady), 단속음(pulsed), FM 의 자극음 선택가능

나) 제품 사양

1) 기준

- IEC 645-2 Audiometer. Part 1 Pure tone Audiometers

- ISO 389:1991 Calibration of Air-conduction audiometers

- ISO 389-2 Calibration of Insert phone

- ISO 389-3 Calibration of Bone Vibrators

- IEC601-1 Medical Electrical Equipment Requirements of Safety

- ISO 8253-1 Audiometric Test Methods. Part1

- ISO 8253-2 Audiometric Test Methods. Part2

2) 기능

- 기도 검사

- 골도 검사

- Narrow band masking

- 자동 검사 기능

- Numeric keypad

- 50 test memory

3) 주파수 범위

- 기도 검사 : 125 Hz ~ 8000 Hz

- 골도 검사 : 250 Hz ~ 8000 Hz

- Narrow band noise : 125 Hz ~ 8000 Hz

- 정확도 : ± 1%

- 고조파 왜곡률 : ≤ 2% (earphones ) ≤ 5% (bone conductor)

4) 음량 범위 (5dB 간격으로 변화)

- 기도 검사 : -10dB HL ~ 120dB HL

- 골도 검사 : -10dB HL ~  70dB HL

5) Masking 음량 범위

- Narrow Band Noise : 0dB HL ~ 100dB HL

6) 자극음 종류

- 연속음 : 버튼을 눌렀을 때 지속적으로 자극음 발생

- 단락음 : 2.5 pulse/sec (i.e., 200 msec off)

- 와블톤

7) 부가기능

- Synchronized masking

- Masking Level이 자동으로 Stimulus Level에 맞춰짐

- 내부 메모리가 50개 지원됨

- 내장된 Talk Forward Mic를 통해서 환자의 헤드폰으로 전달사항을 전달할 수 있음

- Computer로 Data 관리 가능

8) 장비 제원

- 크기 : 37.6cm(W) x 26.4(D) x 7.3(H) cm

- 무게 : 1.5kg

다) 구성품

1) Main Unit

2) DD45 Headphone set

3) B71 Bone conductor

4) Patient response switch

5) Power cord

6) Instruction manual

7) Carrying case

라) 기타

1) 장비는 반드시 공급자 또는 설치교육을 받은 자가 설치하여야 한다.

2) Warranty 3년

마. 심전도기기

가) 특징

1) Compact body : ECG는 콤팩트하고 경량이며 운반이 용이

(A4사이즈, 배터리 포함 2.3kg)

2) Easy-to-view color LCD : 밝은 백 라이트 컬러 LCD로 보다 쉽게 데이터를              확인하실 수 있음

3) 12 lead ECG simultaneous display : 동시에 12리드 심전도를 검토하여 더              나은 기록 및 효율성을 보장할 수 있음. 왜냐하면 기록하기 전에 파형을                확인하여 측정실패와 잘못 측정되는 것을 막아주기 때문

4) High level 12 lead ECG analysis : CardiofaxM은 니혼 코덴의 최신 해석                프로그램과 ECAPS12C분석프로그램을 포함하고 있고, 최대 24초의 동시                12리드 DCG획득을 제공하며, 약 200개의 결과와 5개의 판단 범주를 사용해            분석

5) Extended recording : 부정맥이 감지되면 리듬 리드와 영향을 받은 리드에              대한 기록그룹을 자동으로 확장할 수 있음

6) 1 minute rhythm, recording on A4 size format : 리듬 리드 기록을 사용할 수           있음.

계단식 심전도는 1분 동안 기록

1이나 3채널 리듬 리드 기록을 선택할 수 있음

7) Paper-saving recording : 내장형 열 교환기는 110mm용지에 6개의 심전도              추적을 기록하여 뛰어난 비용 절감 효과를 주며, 파형 및 분석 결과를 PC로            전송할 수 있음 (단, 옵션 심전도 뷰어 소프트웨어 필요)

8) Alphanumeric keys for data entry : 환자 확인과 간편한 파일 작성을 위해              숫자화된 환자 ID 와 함께, 영 숫자 키를 입력할 수 있음

9) AC and battery operation

: 완전히 충전된 새 배터리 하나로 30분 연속으로 기록할 수 있음

10) Large data storage

: 최대 40개의 심전도 파일을 내장 메모리에 저장할 수 있으며, 약 3000개의             심전도 파일을 64MB SD카드 옵션으로 저장할 수 있음

11) Easy data transfer by USB or wireless LAN

: SD카드, USB LAN또는 무선 옵션을 사용하여 심전도 데이터를 PC에 전송할            수 있음 (LAN카드를 통한 리뷰는 옵션으로 심전도 뷰어 소프트웨어를                  사용하여 검토)

나) 사양

1) ECG Acquisition

- 입력회로 : 제세 동기의 방전에 대해 격리 및 보호 제공

(BJ-901D, BJ-902D or BA-901D is required)

- ECG 유도 : 12 유도

- 감도: 10mm/mV ± 2%

- 교정 전압 : 1mm/mV ± 2%

- 입력 임피던스 : ≥20MΩ

- Common mode 제거율 : ≥100dB

- E전극 오프셋 공차 : ≥±550mV

- 응답 주파수 : 0.05 Hz to 150 Hz (-3dB)

(drift filter : off, high-cut filter : 150Hz)

- 디지털 변환 해상도 : 1.25 μV

- 전극 점검: Every electrode except N(RF)

- 심전도 기록 획득시간(자동모드) : 10-24s

2) Signal Processing

- 샘플링 분석 속도: 500 samples/s

- 샘플링 획득속도 : 8000 samples/s

- AC interference 필터 : 50/60Hz

- 시간 상수 : ≥ 3.2s

- High-cut 필터 : 75, 100, 150Hz

- EMG 억제 필터 : 25, 35Hz

- 파형 형태 감지 : 전극분리 ( polarization voltage),

노이즈 (고주파)

- 최소 감지 전압 : ≤20 μVp-p

- ECG 획득시간(자동 측정시)  : 10-24s

3) Display

- 종류 : Color LCD (CCFT backlight)

- 디스플레이 크기 : 7 inch

- 해상도 : 320 × 240 dots

- 디스플레이 데이터 : 12 lead ECG waveform, Patient information, recording                               settings, operation mode, heart rate, QRS mark,                                     CALmark,errormessage, electrode  datachment, noise

4) Recorder

- 인쇄 프로세스: High resolution thermal print head

- 인쇄 밀도 : 200dpi (8 dots/mm) , 320 dot/mm² (25mm/s)

수평 : 40 dots/mm (at 25mm/s)

수직 : 8 dots/mm

- 스캐닝 라인 밀도 : 1ms

- 용지 폭: 110mm

- 기록 넓이 : 104mm

- 채널 수 : 3,4,6

- 기록 라인 수 : up to 26

- 감도: 5,10,20 mm/mV (감도는 자동으로 2.5mm/mV로 감쇠될 수 있으며,

1.25mm/mV자동 게인 컨트롤이 ON으로 설정되고 과도하게 높음 진폭                 심전도 신호가 나옴)

- 그리드 인쇄 :  사용가능

- 데이타 기록: 프로그램 종류, 버전, 날짜 및 시간, 용지 속도, 감도, 납

이름, 환자 정보(ID번호, 이름, 성별, 연령), 타이밍 마크, 이벤트 마크, 전극              분리, 노이즈

- 기계적 노이즈 : 48dB or less at 10,12.5,25mm/s paper speed

- 용지 종류: 20m long Z-fold, 140cm/page

5) ECG Analysis

- 프로그램 이름 : ECAPS 12C

- 분석 환자 연령 : 3 years to adult

- 분석 시간: 5 sec.

- 항목 찾기: approx.200

- 심사 항목 : 5

6) Dimensions and Weight

- 치수 : 210W X 69H X 280 D mm(excluding protrusions)

- 무게 : 메인 유닛 : approx.2.0 kg ±10%(without battery and recording paper)

베터리: approx. 0.4kg

7) Interface

- 외부 입력 1/CRO 출력 커넥터:1포트

- USB커넥터 유형 A:포트 2개(USB-LAN어댑터용)

- SD카드 슬롯:포트 1개(SD무선 LAN카드의 SD메모리 카드용

8) External Input/Output

- 입력 신호 : 100mm/0.5 V ±5%, input impedance 100Ω

- 출력 신호 : 1mV/0.5 V ±5%, output impedance 100Ω or less

9) Power requirement

- 전원 라인 전압:100 to 240V ±10%,  50-60Hz

- 전원 입력 : up to 120 VA

- 전력 소모 : 49W or less

- 베터리: X065, YZ-024H9, NiMH

- 전압 : 12V

- 전압 소비 : 6A or less

-  작동시간 : 약 60 분 (완충시)

- 충전시간 : 10 시간

다) 구성품

1) Main unit	-----------        1

2) Accessory	-----------        1

- Patient cable	----------        1

- Chest electrode, 3pcs/set	----------        2

- Limb electrode, 4pcs/set	----------        1

- Thermal head cleaner	----------        1

- Power cord	----------        1

3) Battery                     ----------        1

4) Cart                        ----------        1

5) Operating / Service Manual  ----------        1

라) 기타

1) Warranty 3년

Ⅴ. 기 타

가. 제작사는 차량 외부 디자인 시안을 수요처 요구에 따라 작성하며, 최종 시안에 맞춰

시공한다.

나. 제작사는 관급되는 일부장비들을 모두 차량에 흔들림 없이 고정 장착하며, 시스템 구성에 맞도록 설치 배선하여야 한다.

다. 제작과정에서 사양 및 도면 변경 사항 발생 시 상호 협의 조정한다.

라. 본 사양의 하자 보증은 차량 제조사 품질보증 정책에 따르며, 차량개조 부분은 납품일로        부터 2년, 디지털영상진단장치, 심전도기, 청력검사기 3년, 그 외 장비는 2년으로 한다.

마. 차량 자기인증에 따른 대정부 승인은 제작자가 수행한다.

(자기인증에 따른 정부기관에 소요되는 기간은 제작납기와 무관함)

바. 계약자는 자동차관리사업등록 업체이어야 한다.

사. 본 차량의 제작 납품기한은 2020년 12월 28일까지로 한다.

아. 공급자는 성능 시험 등 소요되는 모든 노동력, 자재, 설비, 기타 사항은 무상으로 제공한다.

자. 정비, 운용 등 차량에 대한 교육은 차량 출고 시 무료 실시한다.

차. 납지는 제작사 공장도 기준으로 한다.

카. 출고 시 2시간이상 가동하여 점검한다.