## 국문규격서
H.S.NO | ITEM NO. | DESCRIPTION | Q'TY
|  | 고압 증기 멸균기 | 1 시스템
(A). 특징 :
1. | 향상된 성능과 빠른 처리량의 살균 작업
2. | 고성능의 멸균 전과정이 자동으로 진행되며 진행과정의 자동기록가능
3. | 자동 예열 기능
4. | 양문형 도어 타입
5. | 전자동 수직개폐의 슬라이딩 도어
6. | 안전한 이중 플러쉬 도어 타입으로 사용자의 화상 방지 및 표면세척이 용이
7. | CENTRIC 제어 시스템 및 항균처리된 인조대리석 패널
8. | 온도 범위 : 121℃~135℃
9. | 관리자 용 Netcom이 표준으로 포함
(B). 사양 :
1. | 장비 치수 & 챔버
- 치수(폭x높이x깊이) : 900 x 1980 x 1650mm
- 챔버(폭x높이x깊이) : 660 x 700 x 1300mm
- 챔버 용량 : 609L
- 무게 : 960kg
2. | 도어
- 전자동 수직개폐의 더블 도어
- 도어는 공압식 에어실린더에 의해 개폐된다.
도어의 작동은 터치패널에서 조정할 수 있다.
- 도어는 사용자의 화상 및 부상을 방지하고, 세척기 표면세척이 용이한
이중 플러쉬 도어 타입이어야 한다.
3. | 챔버 설계
- 챔버/자켓 : 스텐레스 스틸, 316L
- 도어 : 스텐레스 스틸, 316L
- 모든 밸브/파이프 : 스텐레스 스틸 316L
- 외부패널 : 스텐레스 스틸, 304
4. | 공기 여과장치
- 0.3μm크기의 입자를 99.998%이상의 효율로 걸러내는 필터
5. | 증기 공급방식
- 중앙 증기 공급
공급 : 2.5 - 4.5 bar
연결 : 1 1/4" DN 32
최대유량 : 80kg/시간
증기사용량 : 15.5kg
6. | CENTRIC 제어 시스템
- 제어시스템은 모든 시스템을 제어하고 시스템 작동을 모니터링 할 수 있음
- 장비를 제어하는 보드는 반드시 통합 기판보드가 아닌 개별 모듈형 메인보드여야 한다.
- 장비를 제어하는 10"터치스크린과 아날로그게이지, 전원조작장치, 비상정지버튼, 패널프린터는
비투과성으로 항균처리된 인조대리석 재질이어야 한다.
- 콘트롤 측면의 조종 패널
10” 터치 판넬과 2개의 아날로그 게이지, 패널프린터 장착
- 비콘트롤 측면의 조종 패널
10” 터치 판넬과 1개의 아날로그 게이지
- 자동예약실행 기능.
7. | 사용자 온라인 접속 시스템
- 사용자는 컴퓨터 및 휴대전화로 온라인 시스템에 접속하여 장비의 가동상황을 확인할 수 있으며
장비의 에러 및 문제 발생시 즉각적으로 확인할 수 있어야 한다.
8. | 패널 프린터
- 감열 프린터이며, 통합조작터치스크린 옆에 위치하여야 한다.
9. | 비상정지버튼
- 비상정지버튼은 작업시 방해되지 않도록, 챔버입구 위 통합조작터치스크린 옆에 위치하여야 한다.
10. | 밸브 형태
- 공압식 피스톤 밸브
- 모든 공압식 피스톤 밸브는 스텐레스 스틸로 이루어져 있다.
11. | 진공 펌프
- 2개의 임펠러가 작동되는 고효율 2-stage 형태의 진공펌프를 채택하여 챔버내의 잔여공기를
빠르게 제거함으로써, 멸균시간을 대폭 단축한다.
12. | 선택가능한 서비스 공간
- 멸균기의 서비스공간을 좌측 또는 우측을 선택할 수 있어 설치환경에 따라 효율적인
배치가 가능하다.
13. | 온도 및 압력 센서
- 온도 센서 : Pt100, IEC571±0.1℃에 따름
- 압력 센서 : 0-5 bar ±1%
14. | 장비 명세
- 냉수
공급 : 3 - 6 bar
연결 : 3/4" DN 20
온도 섭씨35도 미만
최대유량 : 2000 리터/시간
사용량 : 228 리터/사이클
-압축공기
공급 : 6 - 8 bar
연결 : 1/4" DN 8
-배수
연결 : 1 1/2" DN 40
배수량 : 244 리터/사이클
방출 최대온도 70℃
-전력
공급 : 380V 60Hz 16A
전력소비 : 0.75 kWh/사이클
TN-C 시스템 : 3상 + 접지 (PE)
-진행시간 : 금속재질 - 32min
섬유재질 - 37min
(C). 구성 :
1. | 고압증기멸균기 본체 (609L) |  | 1세트
- 양문형 도어
- 패널 프린터
- 매립형 설치방식
- 중앙증기공급방식
- 사용자온라인접속시스템
2. | 적재차 |  | 1개
3. | 편리한 적재 수레 |  | 2개
4. | 프린터 용지 |  | 10롤
5. | 사용자/기술 안내서 |  | 각 1권
(D). 비고 :
1. | 설치완료 및 정상작동 후 3년의 무상보증기간 적용
2. | 별도의 비용부담 없이 최종 설치장소에 자격있는 기술자가 설치 및 작동을 완료할 것.
3. | 장비의 사용자 온라인접속시스템은 반드시 기존 중앙공급실에 설치된 멸균기도 함께 연동되어야 한다.
4. | 병원에서 제공하는 1차 연결부와 멸균기 연결 및 교체대상이 되는 멸균기의 철거 및 운반, 시설마감 등은
곱급자의 부담으로 책임시공한다.
5. | 공급자는 사용부서 및 유관부서(의공담당자)에 견적/규격 확인을 반드시 필해야 한다.
6. | 상기 장비는 FDA 또는 CE 인증을 필한 제품이어야 한다.