## 공고규격서
H.S.NO | ITEM NO. | DESCRIPTION | Q'TY
|  | 고압 증기 멸균기 | 1 시스템
(A). 특징 :
1. | 향상된 성능과 빠른 처리량의 살균 작업
2. | 고성능의 멸균 전과정이 자동으로 진행되며 진행과정의 자동기록가능
3. | 자동 예열 기능
4. | 양문형 도어 타입
5. | 전자동 수직개폐의 슬라이딩 도어
6. | CENTRIC 제어 시스템 또는 마이크로 프로세서 컨트롤 방식
7. | 온도 범위 : 121℃~134℃ 또는 135℃
8. | 외부통신용 네트워크 연결 모듈이 기본으로 장착
(B). 사양 :
A사양.
1. | 장비 치수 & 챔버
- 치수(폭x높이x깊이) : 900 x 1980 x 1650mm
- 챔버(폭x높이x깊이) : 660 x 700 x 1300mm
- 챔버 용량 : 609L
- 무게 : 960kg
2. | 도어
- 전자동 수직개폐의 더블 도어
- 도어는 공압식 에어실린더에 의해 개폐된다.
도어의 작동은 터치패널에서 조정할 수 있다.
- 도어는 사용자의 화상 및 부상을 방지하고, 세척기 표면세척이 용이한
이중 플러쉬 도어 타입이어야 한다.
3. | 챔버 설계
- 챔버/자켓 : 스텐레스 스틸, 316L
- 도어 : 스텐레스 스틸, 316L
- 외부 패널 : 스텐레스 스틸, 304
- 밸브/파이프 : 스텐레스 스틸
4. | 공기 여과장치
- 0.3μm크기의 입자를 99.998%이상의 효율로 걸러내는 필터
5. | 증기 공급방식
- 중앙 증기 공급
공급 : 2.5 - 4.5 bar
연결 : 1 1/4" DN 32
최대유량 : 80kg/시간
증기사용량 : 15.5kg
6. | CENTRIC 제어 시스템
- 제어시스템은 모든 시스템을 제어하고 시스템 작동을 모니터링 할 수 있음
- 장비를 제어하는 보드는 반드시 통합 기판보드가 아닌 개별 모듈형 메인보드여야 한다.
- 장비를 제어하는 10"터치스크린과 아날로그게이지, 전원조작장치, 비상정지버튼, 패널프린터는
비투과성으로 항균처리된 인조대리석 재질이어야 한다.
- 콘트롤 측면의 조종 패널
10” 터치 판넬과 2개의 아날로그 게이지, 패널프린터 장착
- 비콘트롤 측면의 조종 패널
10” 터치 판넬과 1개의 아날로그 게이지
- 자동예약실행기능
7. | 사용자 온라인 접속 시스템
- 사용자는 컴퓨터 및 휴대전화로 온라인 시스템에 접속하여 장비의 가동상황을 확인할 수 있으며
장비의 에러 및 문제 발생시 즉각적으로 확인할 수 있어야 한다.
8. | 패널 프린터
- 감열 프린터이며, 통합조작터치스크린 옆에 위치하여야 한다.
9. | 비상정지버튼
- 비상정지버튼은 작업시 방해되지 않도록, 챔버입구 위 통합조작터치스크린 옆에 위치하여야 한다.
10. | 밸브 형태
- 공압식 피스톤 밸브
- 모든 공압식 피스톤 밸브는 스텐레스 스틸로 이루어져 있다.
11. | 진공 펌프
- 2개의 임펠러가 작동되는 고효율 2-stage 형태의 진공펌프를 채택하여 챔버내의 잔여공기를
빠르게 제거함으로써, 멸균시간을 대폭 단축한다.
12. | 선택가능한 서비스 공간
- 멸균기의 서비스공간을 좌측 또는 우측을 선택할 수 있어 설치환경에 따라 효율적인
배치가 가능하다.
13. | 온도 및 압력 센서
- 온도 센서 : Pt100, IEC571±0.1℃에 따름
- 압력 센서 : 0-5 bar ±1%
14. | 장비 명세
- 냉수
공급 : 3 - 6 bar
연결 : 3/4" DN 20
온도 섭씨35도 미만
최대유량 : 2000 리터/시간
사용량 : 228 리터/사이클
-압축공기
공급 : 6 - 8 bar
연결 : 1/4" DN 8
-배수
연결 : 1 1/2" DN 40
배수량 : 244 리터/사이클
방출 최대온도 70℃
-전력
공급 : 380V 60Hz 16A
전력소비 : 0.75 kWh/사이클
TN-C 시스템 : 3상 + 접지 (PE)
-진행시간 : 금속재질 - 32min
섬유재질 - 37min
B사양.
1. | 외관 크기 : 990 x 1970 x 1775mm (W x H x D)
2. | 챔버 크기 : 660 x 660 x 1350mm (W x H x D) , 8 Stu
3. | 챔버 용량 : 585 ℓ
4. | 멸균 온도 범위 : 121 ~ 134 ℃
5. | 재질
1) 챔버 : stainless steel quality AISI 316L
2) 재킷 : stainless steel quality AISI 316L, Steam 사용량을 절약하는 LIP 자켓 채용.
3) 실링 프레임, chamber lead-through : stainless steel quality AISI 316L.
4) 챔버의 단열재는 저 염소 미네랄 울 재질이며 알루미늄 커버 시트로 덮여짐
5) Door strips, claw sections 은 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐
6) 도어 패널 은 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐
7) 모든 파이프는 stainless steel quality AISI 316L 재질로 이루어짐
8) 프레임 랙, 전면 패널 및 기본 구성 요소는 : stainless steel quality AISI 304 재질로 이루어짐
9) 제어 밸브 : 반영구적 공압식 밸브 채용.
6. | 도어 제어: 모터로 제어되는 상하 자동 슬라이딩 수직 도어 , 사용자 안전을 위한 클러치 방식
7. | 5 가지 기본 설정 값 등의 자동 마이크로 프로세서 제어 시스템.
8. | 컨트롤 및 디스플레이.
1) 컬러 디스 플레이
2) CP-TOP Panel
3) 터치 버튼
9. | 감열 방식의 프린터
10. | 도어 가스켓 실링 방식 : 공압 (AIR) 방식
11. | 도어 실 프레임 : 용접 자국이 없는 자체 프레임 방식
12. | 1개의 적재차 시스템
13. | 물 사용량 : 260L / h
14. | Dual 온도 제어 센서 : PT1000 Sensor
15. | Dual 압력 제어 센서
16. | 멸균 공정 자동 시작 예약 기능
17. | 배수 Cool Down 기능 (70℃ 이하)
18. | Leak를 최대한 줄일 수 있는 최소한의 배관 구조
19. | 각각의 pipe에 압력 표시 gage 장착
20. | 99.998% 이상의 효율로 걸러내는 박테리아 필터 채용.
Sterilization Porcess
* Process 1 sterilization, Instruments
* Process 2 sterilization, Fabric packs
* Process 3 sterilization, Rubber
* Process 4 sterilization, Warm up & leak test
* Process 5 sterilization, Bowie & Dick test
21. | 펌프의 긴 수명과 물 절약을 위한 수 공식 진공펌프 채용
22. | 챔버의 온도와 압력, 시간 등 멸균 공정을 자동으로 기록 하여 주는 프린터
23. | 설치 조건 :
* Steam : 20mm, 2.5 ~ 3 bar
Steam 사용량(Peak 70kg/h, Consumption per batch 19kg)
* Cold water : 15mm, 2 ~ 5 bar
* Drain : 50mm
* Compressured air : 8mm, 5 ~ 7bar
* Electrical : 380V, 60Hz, 3Φ+N, 1.7Kw
* Weight : 1,010kg
(C). 구성 :
A사양.
1. | 고압증기멸균기 본체 (609L) |  | 1세트
- 양문형 도어
- 패널 프린터
- 매립형 설치방식
- 중앙증기공급방식
- 사용자온라인접속시스템
2. | 적재차 |  | 1개
3. | 편리한 적재 수레 |  | 2개
4. | 프린터 용지 |  | 10롤
5. | 사용자/기술 안내서 |  | 각 1권
B사양.
1. | Main unit(양문형 본체) |  | 1세트
2. | 380V / 60Hz 전기방식 |  | 1개
3. | 내장 프린터 |  | 1개
4. | 적재차 선반 |  | 1개
5. | 적재차 |  | 1개
6. | 이동수레 |  | 2개
7. | 사용자 및 서비스 매뉴얼 |  | 각1권
(D). 비고 :
1. | 설치완료 및 정상작동 후 3년의 무상보증기간 적용
2. | 별도의 비용부담 없이 최종 설치장소에 자격있는 기술자가 설치 및 작동을 완료할 것.
3. | 장비의 사용자 온라인접속시스템은 반드시 기존 중앙공급실에 설치된 멸균기도 함께 연동되어야 한다.
4. | 병원에서 제공하는 1차 연결부와 멸균기 연결 및 교체대상이 되는 멸균기의 철거 및 운반, 시설마감 등은
곱급자의 부담으로 책임시공한다.
5. | 공급자는 사용부서 및 유관부서(의공담당자)에 견적/규격 확인을 반드시 필해야 한다.
6. | 상기 장비는 FDA 또는 CE 인증을 필한 제품이어야 한다.